| 季 刊 总第63期 2013年10月出版 《CMD认证通讯》编辑部 地址：北京市东城区安定门外大街甲88号中联大厦五层 邮编：100011 市场服务部：010-62358380审核管理部：010-62379330 质量部：010-62368716 综合部：010-62013856 传 真：010-62013872 网 址： http：//www.cmdc.com.cn | 目 录 企业贯标认证经验交流 一次性使用输注泵零部件制造工艺研讨 如何产出优良的产品——谈万瑞飞鸿质量管理体系有效运行的效果 标准实施与研讨 YY/T0287—2003标准关于过程确认要求的理解和过程确认控制 有关风险管理的几点思考 生产企业如何落实不良事件工作 法规要求 国家医疗器械质量公告 医疗器械不良事件信息通报 2013年第3季度国家发布的与医疗器械相关的法规、标准及规范信息 2013年第3季度医疗器械相关的国际法规及标准、规范信息部分摘要 警钟常鸣 企业违规使用认证证书存在风险 认证企业应重视国家质量监督抽验中发现的问题 2013 年第三季度CMD 审核不合格项分析 CMD动态 CMD在徐州召开认证企业座谈会 CMD开办“管理者代表高级研修班”受到欢迎 CMD培训信息 认证公告 | （2） （7） （11） （24） （28） （32） （34） （35） （38） （40） （42） （44） |
| --- | --- | --- |

一次性使用输注泵零部件制造工艺探讨

# 浙江伏尔特医疗器械有限公司 苏卫东

编者按：

浙江伏尔特医疗器械有限公司继本刊[2013年第2期 总第61期]登出《一次性使用麻醉穿刺包零部件制造工艺探讨》一文后，再次提供了本研讨文章，展示了该企业如何控制一次性使用输液医疗器械制造过程的每一个关键细节，是实现技术要求和生产要求最大程度的统一，以满足规定的质量要求的一个非常良好案例。

- 输注泵简介

一次性使用输注泵（以下简称输注泵），适用于临床微量给液治疗中持续注射药液使用。输注泵主要分为可持续给液输注泵和自控给液输注泵两种型式。输注泵不管外形是什么样，一般都由①储药及动力装置，②加药及过滤装置，③控流装置，④PCA自控给液装置（自控型），⑤出药装置五个部分组成，典型结构示意图如下：

- 输注泵设计原理

输注泵实际就是一个微量输液装置，其原理是利用高抗撕硅胶囊的回弹压力，将注入囊内的药液经毛细管（限流管）中缓慢微量输出。通过储液囊与限流管的不同匹配、组合，可实现2ml/h、3ml/h、4ml/h、5ml/h、6ml/h、8ml/h、10ml/h等不同标称流量的给液参数，以满足临床的不同使用需求。

其依据是根据流体动力学理论，假设药液的流动是理想状态，即药液在管道内做不存在湍流滑移的不可压缩（即等密度）的层流运动。由连续性方程可得出单位时间内流量Q的计算公式：

其中：f(R、μ)为与药液粘度及雷诺数有关的函数

L　　为限流管的长度

△P　为药液承受的压力差

D　　为限流管的内径

Q　　为单位时间流出的药量

从上述公式可以看出，在标定流量的药液确定｛即f(R、μ)确定｝后，流量（Q）与储液囊的挤压力（△P）、限流管的直径（D）和长度（L）有关。因此，流量（Q）与储液囊的挤压力（△P）、限流管的直径（D）和长度（L）多变量的函数关系：即

Q = f(△P、D、L)

影响流量的因素：

（1）原材料：①△P的不稳定（弹性变形与塑性变形；玻璃化温度）；

② 限流管内壁的光滑程度、材料硬度；

（2）温度：温度改变，储液囊的P改变，限流管孔径变化；

（3）时间：时间长，储液囊的P下降，塑性变形加大，限流管内径有变化（因PVC材料所用增塑剂析出表面，在内壁形成一层粘稠膜，难以流动）；

（4）药液的性质：粘度，不溶性粒子的含量；

（5）限流管：孔径、孔形、粘接方式、摆放方式；

（6）加工环境：尘埃粒子、气源洁净度、油污含量；

（7）使用环境及方式：使用时温度，使用在静脉，还是硬脊膜外腔？

根据上述情况的分析，制造输注泵的核心是选好储液囊和限流管，并控制好它们之间的配置。还必须考虑不溶性粒子对限流管造成的影响。

- 制造工艺

- 储液囊制造工艺

工艺流程图

制作储液囊最容易出现的问题是紫外吸光度及热原这二个化学、生物指标超过标准规定要求，造成产品检测不合格。因此，我们公司选用医用级的硅胶，并在十万级洁净车间内进行炼胶、硅胶过滤、挤出、二次硫化，并分别用纯化水及注射用水对储液囊进行水煮、清洗处理，从而确保了储液囊的化学、生物性能满足标准的要求。

- 储液囊的定型及分类

硅胶储液囊在充入适量的气体后，会发生轴向胀大和径向胀大，由于挤管过程中分子链产生取向使得轴向胀大大于径向胀大。而我们在设计护瓶时，从美观的角度出发，不可能做成细长结构，因此，要对储液囊进行定型，使它在胀大时，符合设计的要求。我们的具体做法是：设计制作一个储液囊定型瓶，将制作好的储液囊装在定型瓶内定量充气定型，控制轴向胀大，强迫径向胀大。由于高分子材料具有“记忆”特性，当储液囊再次胀大时，它会保持第一次定型胀大时的形态，从而使储液囊的形状保持一致。

由于同一批储液囊中胀大到相同形态时（充入相同量的气体），囊的收缩压力会有差异，要使不同收缩压力的囊具有相同的流速，只有改变限量管的内径或长度。因此，通过对储液囊压力分类，把压力差异尽可能小的囊归在一起，方便配置限量管，减少工作量。我们公司自主研发了“定量注气装置”、“流量检测仪”，往储液囊内注入与标称容量药液相同压力的气体，通过读出压力表上的压力值，按规定好的范围将不同压力的储液囊分类存放。如下图：

为使输注泵流量更加稳定、精准，我们在洁净车间内设置了一间恒温室，模拟了标准规定的检测环境，温度长期保持在23ºC±2ºC，恒温室里配置了定量注气装置及流量测试仪，对分好类的每一个储液囊的压力大小实施单一配置相对应长度（内径）的限流管。定量注气装置可根据需要注气量的多少选定量程，一次自动注入规定的气量，其气量准确率达99%以上，解决了靠人工多次推注造成充气误差较大的问题，减轻了员工工作强度，提高了生产效益，确保了输注流量的稳定性及准确性。

- 药液过滤器

输注泵工作时间长，如：200ml、2ml/h的输注泵使用时间长达100小时，输注泵药液过滤器中的滤膜长时间浸泡在药液中，容易发生浸润、溶胀现象。因此在选用药液过滤器滤膜前就要做好相应的验证工作，观察该膜材在长时间浸泡后是否会存在自脱落、自污染及膨胀等现象，否则容易造成限流管堵塞。使输注泵临床工作时停止输注药液，出现不良事件。我们采用耐浸泡、水溶胀性小，无自脱落、自污染的PET核孔滤膜作为药液过滤器的膜材，我们已对该膜材进行了充分的验证，用5.0%葡萄糖注射液、0.9%生理盐水注射液、5% NaHCO3注射液按输注泵输注方式模拟输液，排尽管路及过滤器内空气，当药液从出液口开始出液时，关闭下端管路，分别在浸泡2h、6h、12h、24h、48h、72h、168h后，打开管路，按标准要求进行检测，并重复5次，检测结果符合输注泵标准规定要求。解决了由于限流管堵塞造成的输注泵停止输注药液的隐患。

- 粘接

由于输注泵内药液长时间（24小时～137小时）处于高压（30Kpa～100Kpa）状态，管路与接头的连接要求很高，稍有不慎，容易发生连接部位漏液，造成药液损失，引起病患者的抱怨、投诉，加重医护人员的工作量。我们通过验证采用3311乐泰胶进行粘接并用光固化机进行固化处理，以减少因粘接不牢而发生的漏液现象。

我们深知科学技术的发展是永无止境的。以上对输注泵制造工艺的一些粗浅认识，不足之处，谨请大家指正。

如何产出优良的产品

——谈万瑞飞鸿质量管理体系有效运行的效果

# 万瑞飞鸿（北京）医疗器材有限公司   王昊飞、王海军、杨丽燕

编者按：

什么样的产品算精品？如何打造精品？万瑞飞鸿（北京）医疗器材有限公司给我们的回答是：“做精产品”绝不是一句口号，而是企业的根本任务、基本职责和价值所在。能够建立各级员工都能看得懂、会应用、易操作、可控制的质量管理体系，才是保障产出精品的根基。

公司基本情况：

万瑞飞鸿（北京）医疗器材有限公司创立于2005年，致力于成为循环系统介入治疗领域一流医疗器材的生产供应商及服务商。作为北京市高新科技企业获得国家创业基金支持的万瑞飞鸿自主研发的全新一代NOYA诺言钴铬合金全降解涂层雷帕霉药物洗脱冠脉支架已获准上市，全国大规模随机对照临床研究取得优异的结果，并在欧洲PCR及美国TCT发布。公司2007年建立生产质量管理体系，近两年安全、稳定、有效运行；做到安全生产、守法经营、保障产品质量、维护消费者合法权益。

我们公司仅是循环介入类医疗器械行业的后来者，质量管理尚处起步阶段；以下只是浅谈一下建立和运行YY/T0287-2003标准质量管理体系及融入医疗器械生产质量管理规范（GMP）应用过程的体会，以资共享。

- 高起点的设计和开发——标准“7.1产品实现的策划”与“7.3设计和开发的控制的       应用

- 清华大学合作实验室 ——生物材料研发参与人员：“两弹一星”工程科学家，中国生   物纳米材料专家，中国精细陶瓷生物材料专家，生物纳米材料研究员，组织工程学研究员。

- 临床科学委员会 ——临床应用研究参与人员：中国心脏介入领域工程院院士，中国   心脏病学组委会主席，阜外心血管病医院介入中心主任，CIT秘书长，卫生部心血管病防治中心统计部主任。

- 产品组成—— L605钴铬合金支架平台、输送球囊系统、雷帕霉素药物、聚合物涂层。

- 支架平台：支撑力与柔顺性完美结合

- L605钴铬合金比316L不锈钢强1.8倍的机械强度造就超薄0.0032”的管壁。

- 更耐腐蚀，更高的生物相容性。

- 金属覆盖率仅为11-13%。

- 出色的空间构型使支架压握更牢、柔顺性更佳、支撑力更强、回弹更小。

- 输送球囊系统：专为钴铬合金支架平台设计制造，挑战更复杂的病变

- 高强度的球囊材质，顺应性更低。

- 通过外径仅为0.035”。

- 先进的Tip设计，无鱼嘴现象及导丝抱死。

- 优化的球囊肩角，悬突更短，无“狗骨”现象。

- 独特的推送手柄，推送力传递效率更高。

- 雷帕霉素药物：合理的释放曲线带来更高有效性。

- 一个月药物释放80%，三个月完全释放无残留。

- 释放平缓，早期药物无“突释”，更安全。

- 聚合物涂层：彻底消灭“底漆”的完全生物降解涂层带来更多的安全。

- 无“底漆”生物降解涂层在体内完全降解无残留，具有更高的生物安全性，内皮修复更完整。

- 独特的支架表面预处理工艺，实现了无“底漆”工艺，同时使涂层更牢固。

- 优化的涂层溶液配方和涂覆技术使涂层分布均匀，无拉丝成蹼。

- 产品形成理念——相对先进的无底漆技术、已有应用药物的经验、科学组合的生产工      艺、动物试验及临床试验数据证实，造就产品卓越的病变通过能力、安全有效地药物与控释涂层、无底漆完全生物降解PDLLA控释涂层。

- 研究与设计输入——人员、 设备设施、原材料、方法与过程控制 、生产环境的保障。

- 经验证的合理输出——NOYA Ⅰ临床试验2年随访结果验证了NOYA支架的有效性和安全性。

- 中国医学科学院阜外心血管病医院为中心全国16家医院参与——随机入选300例受试者，9个月造影随访率达87.9%；2年NOYA组血栓发生率为零。

- 严要求的全过程质量管理——标准4.1总要求的应用

建立质量管理体系——形成文件，加以实施和保持，并保持其有效性。

——合理进行资源管理

- 建立一支高素质的质量管理团队。由总经理、管理者代表亲自牵头，由各部门经理及主管、包括各部门的专、兼职质量管理员组成。负责产品生产全过程的监督检查，发现与质量相关的问题立即向质量管理部报告，及时研究解决，从而形成了公司、部门和班组三级质量管理网络，确保公司质量体系有效运行。

- 完善公司生产基地包括生产区、检验中心、仓储区、办公区、生活区。现有产品有净化级别要求的车间及检验室均通过第三方检测合格。主要生产设备有72台，一线生产设备大部分进口国外先进设备。主要检验设备有62台，重要检验设备为国外进口。厂房、设备、公用设施等硬件都是按照《医疗器械生产质量管理规范》要求进行的设计施工，工艺布局紧凑，洁净区域划分以及人流物流走向合理；为保证产品质量提供充足、合理的物质资源。

——建立符合自身特点的体系文件

自公司成立初期，结合推行ISO13485质量管理体系，制定了一套完整的体系文件，从2006年开始初建ISO13485质量管理体系，经过近8年不断完善对体系文件进行3次换版及修订。为实施《医疗器械生产质量管理规范》打下了坚固的基础。目前公司制定并执行的各类文件其中：一级文件 质量手册、GMP检查手册；二级文件 程序文件、技术标准、管理文件；三级文件 作业指导书 、记录文件。 为了保证公司的程序文件、技术标准和作业指导书的有效性和真实性，公司建立了文件控制体系，见下图：

质量管理体系文件结构

质量手册——一级文件（纲领性文件）

程序文件、技术文件、管理文件、外来文件——二级文件（程序类文件）

作业指导书、记录        ——三级文件（操作类文件）

——遵循八项质量原则之：与供方互利的关系进行供应商管理

对供应商进行识别、评估、验证、确认和管理是供应链管理中最关键的任务，最基本的质量工作之一应重点管理物料的生产商。

- 建立物料供应商管理流程：供应商选择→供应商批准流程→批准供应商清单→供应商业绩评估→供应商嘉奖。

供应商批准流程：

- 供应商变更控制：物料供应商应保持相对稳定；不同物料的生产商可能采用不同的生产工艺，导致物料的质量标准不完全相同；应评估对产品质量的影响；至少检验三批样品；必要时，还应进行小试和产品稳定性考察；应按供应商批准的流程执行；及时变更合格供应商清单。

——遵循八项原则之过程方法、管理的系统方法进行过程质量控制

- 把握“一环两线”切实提高质量管理水平：

“一环”：按照产品风险要素有可能构成的对产品生产核心区域形成的“压力环”。这是生产管理中最应当被予以高度重视的一个设想中的区域，指向这个“环”的每个因素都可能对需要高度控制的生产环节构成威胁，使这个产品失去质量保障。把握这些要素，并将其形成由一系列因果关系组成链条进行控制，对进行风险评估、现场管理状况进行判断，具有十分重要作用。

“两线”：生产工艺线、质量管理保障线。

- 依据国家批准的、经过企业工艺验证的产品工艺流程。采取现场检查和查阅批生产记录等方式，按照工艺顺序对每一个工艺步骤进行现场监督检查的过程。包括相关的辅助操作如：清场、容器具清洁、消毒、灭菌、物料流转等。

第一：符合法规、标准要求

ISO 13485:2003主要特点之一，突出满足医疗器械法规要求；

2012年4月5日通过药监局GMP检查；

2012年6月8日取得YY/T 0287-2003 idt ISO 13485:2003和GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008认证证书。

第二：严格执行公司体系文件：生产管理文件12份、作业文件13份、记录文件16份、工艺文件1份。

- 生产过程监控：依据国家批准的、经过工艺验证的产品工艺流程，采取QA专员现场检查和查阅批生产记录等方式，按照工艺顺序对每一个工艺步骤进行监督检查、每一工序的中间产品全部检测；所有生产、检测、监控记录纳入批生产记录。

- 质量管理保障线：物料供应商审计、入厂检验 、仓储条件控制 、审核批准使用 、使用复核、中间品控制、成品检验 、外包装控制 、审核放行、产品售后控制及相关的其他因素： 空调、工艺用水（气）监测、生产环境监测、实验室管理等。

——对产品的监视和测量进行审核放行

- 符合公司质量管理体系文件要求：冠状动脉钴铬合金可降解涂层雷帕霉素药物洗脱支架系统生产过程管理规定。

- 审核放行质量监控： 批生产记录审核、成品检验记录、报告审核、过程控制记录审核。

——生产过程质量监控

- 建立符合公司质量管理体系文件要求的生产过程质量监控标准工作程序。

- 对中间产品质量控制：实行生产线各工序中间产品外观全检，压握后逐一检测，涂层后载药量首检。完全合格的中间产品方可流入下工序。

——严格产品防护

包括标识、搬运、包装、贮存和保护，把握仓储条件、取样、检验、放行、帐物卡的相符符合包装标识、管理规定。执行外包装过程质量监控，对标签、说明书、合格证等包装标识信息核对、外观检查。

——遵循八项质量管理原则之以顾客为关注焦点，管理与顾客有关的过程，严格产品售后控制

- 产品售后服务机构、人员配备及资源配置：公司销售事业部设置产品售后服务中心，专人负责信息收集、分类、处理工作；主要工作内容包括：产品售后信息跟踪、顾客信息反馈、不良事件信息反馈、顾客投诉接收。

- 按照相关法规要求：《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）》实施细则、《医疗器械召回管理办法（试行）》（卫生部令第82号）建立相关工作程序。在质量管理体系中，与产品售后及不良事件监测有关程序文件有10份、相关记录表单有12份，如：反馈控制程序、不良事件监测和再评价控制程序等。

- 进行不良事件法规培训。

不良事件信息上报和处理流程：

——认真对待内部审核

证实公司质量管理体系是否符合标准要求，符合策划的安排，及公司所确定的质量管理体系的要求，是否得到有效地实施和保持。为了现有质量管理体系的维护及不断改善，进一步规范企业的生产质量管理行为，提高产品质量保障水平。在实施医疗器械GMP的过程中，编制适用于企业内部审核的GMP检查手册，并以此为标准完成企业内部质量控制活动：并检查对体系运行中的问题点是否采取对策，持续改善。每年内审至少一次，一般安排两次在年中、年末。

——过程的监视和测量

建立公司日常质量管理体系监控制度：

- 日常巡查：正常生产时分为每天、每周分别监督检查。

- 内部飞行检查：不定期进行，强调突然性，检查不与部门做事先沟通，提前两小时通知，进行安排与准备。检查依据来源于体系文件和内控文件，以公司关注事件、内部投诉事件为主，按提前策划的检查方案实施。

- 定期专项检查：更强调时限性，一般以季度为周期。一般安排在外部审核前、政府监管部门专项检查前及公司定期（每季度）专项检查前，以其内容为检查重点。提前3-5天通知被检查部门做好检查准备工作。侧重检查季度内重点工作。

——重视数据分析

确定、收集和分析监视和测量过程中适当的数据，证实质量管理体系的适宜性和有效性，并对质量管理体系有效性是否得到改进予以评价。

——加强改进、纠正措施、预防措施管理

公司质量管理体系监控过程中发现缺陷或不合格，制定纠正措施并组织实施，以消除不合格并防止不合格的再发生；必要时制定预防措施，以消除潜在不合格，防止不合格发生。

——最高管理层重视管理评审

通过定期对质量管理体系进行评审，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

——遵循八项质量管理原则之持续改进，以求发展

- 贯彻执行“生命所系、止于至善”的质量方针，实现质量目标，保证质量管理体系有效、稳定运行。

- 建立并实施有效的管理体系。

- 建立各业务过程的目标，对其进行周期性评价，并持续改进。

- 利用统计过程控制方法，不断实现质量改进。

总之，我们深刻体会到，质量管理体系运行是一项系统工程，涉及内容繁多、项目庞杂，但是究其核心应当具备以下七个方面的基本特征：

——对所有人员进行对应训练（培训）

——使用合格的厂房建筑及良好的技术装备

——在符合要求的生产环境中组织安排生产

——使用合格的原料、辅料、包装材料

——采用经过批准的生产工艺

——实行严格的质量控制

——具备适宜的仓储防护条件及运输设备

只有通过建立一个良好的质量管理保障体系，脚踏实地地实施，并不断优化改进，才是生产出优良产品的最基础保障。

YY/T0287—2003标准

关于过程确认要求的理解和过程确认控制

# CMD 贾振东

YY/T0287—2003标准关于过程确认的要求如下：

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.2.1总要求

当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。

确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。

组织应对这些过程作出安排，适用时包括：

a．为过程的评审和批准所规定的准则；

b．设备的认可和人员资格的鉴定；

c．使用特定的方法和程序；

d．记录的要求（见4.2.4）

e．再确认。

组织应建立形成文件的程序，以确认对产品满足规定要求的能力有影响的生产和服务提供（见8.2）的计算机的应用（以及软件的任何更改和/或其应用），此类软件的应用在开始使用前应予以确认。

确认记录应予保持（见4.2.4）。

7.5.2.2无菌医疗器械的专用要求

组织应建立灭菌过程确认的形成文件的程序。灭菌过程应在初始使用前进行确认。

每一灭菌过程的确认记录应予保持（见4.2.4）

在这一要求中，讲了三方面的内容并规定了相应要求。第一、规定了的“当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时”的过程的控制要求，这是个通用要求，任何这样的过程都应该进行过程确认。第二、规定了“对产品满足规定要求的能力有影响的生产和服务提供（见8.2）的计算机的应用”软件的专用要求，即影响生产和服务过程的软件应确认。第三、规定了对“灭菌过程”专用要求，即灭菌过程应确认。

下面，只就上述标准中的需要确认过程的界定和理解及如何确认给予阐述：

一、需确认过程的界定和理解

1．需要确认的过程就是特殊过程吗？

很多人认为特殊过程就是需要确认的过程，但笔者理解却与此不同。YY/T0287—2003标准中要求的是“当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证”的过程进行确认，而不是说“特殊过程”应确认。因此笔者认为不是GB/T19000标准中所定义的“特殊过程”（ GB/T19000对“特殊过程”定义是：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”）。GB/T19001标准也没有说特殊过程应确认。因此，笔者认为 “特殊过程”与“需要确认的过程”是不同的；“特殊过程”是能验证的，而“需要确认的过程”是不能验证的。“特殊过程”不是“需要确认的过程”。但GB/T19001标准和YY/T0287—2003标准中均没有针对GB/T19000标准中所定义的“特殊过程”的控制要求。关于特殊过程如何管理，应由组织自身确定。当然，可以参照“需要确认的过程”的控制要求进行管理。

2．“需要确认的过程”的界定

一个过程是否需要确认，界定的标准就是看其结果能否被验证。所谓“验证”是为了证明相关要求是否得到了满足。如果我们对某个过程的结果要求不同，则验证的内容也不同。这就是说，同一个过程的结果，可能存在或能够验证或不能验证两种情况。例如，只要求有一个完好外观的工艺品的铸造或锻造，则可能是可以验证的，但如果是有内在和强度质量要求的铸造或锻造（如异形接骨板热压），则可能是不可以验证的（当然，这是相对的）。

因此，可得出以下结论，是否将过程界定为“需要确认的过程”，应首先确定其接收准则，再进一步确认过程的结果是否可验证，从而确定出“需要确认的过程”。当确定了“需要确认的过程”后，则应当按要求“对任何这样的过程实施确认”。

结合YY/T0287标准（同样适用于GB/T19001标准）要求和上述观点，得出以下结论：

1）只有“当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证且仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程”，组织必须实施确认。这样的过程可能有：产品灭菌、X射线管阳极靶除气、焊接、热处理、铸造、锻造、清洗、包装热封等。

2）对于能够验证的（如，特殊过程）过程，并无对过程进行确认的要求。

3）如何确定“需要确认的过程”，应首先确定接收准则，针对不同的接收准则，则过程结果可能是能验证或不能验证的。因此，不能将类似锻压、焊接等过程笼统定义为“需要确认的过程”。但是，个别过程结果的接收准则是无法确定的，如，X射线管阳极靶除气。

4）而对于那些GB/T19000标准中称之为特殊过程的：“对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程”，则不应要求企业对过程进行确认。具体如何管理，应由企业根据自己的接收准则来确定管理办法。很明显，这样要求是符合标准的。但可以建议企业对“特殊过程”，建立“过程要求”（作业指导书或工艺等），并为过程要求提供合理的证明。

说明：以下多处提到“过程要求”，这个“过程要求”具体落实到某个组织，则可能是作业指导书、工艺或操作规程等，但无论名称叫什么，这个文件中的要求应是完善的，可包括对过程有影响的方方面面---人机料法环等。

二、关于”需要确认过程”的确认控制

一旦界定为需要确认的过程，则应对过程进行确认。确认是为了“证实这些过程实现所策划的结果的能力”，应通过确认，对过程涉及的影响过程能力的人机料法环等因素给予确定，将确认结果形成相应的“过程要求”。关于人机料法环等因素，如果人员能力对过程有影响，则作业指导书或工艺等应包括对人员的要求；如果人员能力对过程没有影响，则作业指导书或工艺等则不必包括人员因素。如灭菌过程，影响因素可能有：灭菌温度、湿度、EO纯度、加药量、灭菌时间等，这时，灭菌工艺中就应包括如上参数；又如，压力容器焊接，影响因素可能有人员、母材材质和厚度、焊材材质和直径、焊接方法、焊接环境等，这时，焊接工艺中则同样应包括对上述因素的所有规定。

当对需要确认的过程进行确认时，YY/T0287标准提出了基本要求：

组织应对这些过程作出安排，适用时包括：

1．为过程的评审和批准所规定的准则；

2．设备的认可和人员资格的鉴定；

3．使用特定的方法和程序；

4．记录的要求；（见4.2.4）

5．再确认。

显然，在为某个需要确认的过程进行确认前，首先应进行策划，应对过程的目的给予明确，简单举例，灭菌过程确认的目的是通过确认，形成灭菌工艺。接收准则应是”按经过确认的灭菌工艺进行灭菌，无菌保障水平应达到10-6、经灭菌过程后包装不能破损等。当然，为保证灭菌确认工作有效进行，还应对人员、设备进行鉴定，对确认方法给予明确（如，环氧乙烷灭菌确认应执行GB18279标准，压力容器焊接过程确认应执行JB4708或其它焊接工艺评定规程等），对记录和再确认给予明确。

确认是必须的，但如何确认应视过程不同、接收准则不同而有所不同。标准本意是“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力”，这个“结果”是由法规（如无菌产品的无菌保障水平应达到10-6）或组织自己制定的，因此，如何对本企业需要确认的过程进行确认，应视企业实际涉及过程，按照法规或其它有效的方法。

常见确认方法：

1．按规定的方法，如按GB18279对EO灭菌过程进行确认；

2．直接引用规定的”过程要求”（工艺），如引用药典对湿热灭菌的要求；

3．引用学术文件并验证；

4．对使用多年的工艺，用多年来的按工艺对过程进行控制的结果对工艺进行评价；

5．对于没有任何借鉴的过程要求，则采用试验的方法确认并形成过程要求（即，制定接      收准则——拟定试验方案——按方案试验——检验验证——如结果满足接收准则，则将拟定的试验方案给予确定并作为过程要求发布实施（该过程要求应包括与试验条件完全一致的各方面的条件））；

6．历史经验总结也可作为确认的证实，这些过程要求往往是多年实践的结果（如，阳极靶的除气工艺---前面已经提到，这个过程结果是不能验证的），对这些过程的确认报告可以是理论分析报告或其他；

7．对于类似电路板焊接（如果是“需要确认的过程”）之类的过程要求，确认报告可以是“对此类过程的工艺，国内或世界都是这样的”一个说明并加上对过程结果的评价。

综上，过程控制应满足：

1．过程要求（工艺或作业指导书等）应包括所有对过程结果有影响的各个方面（如，人机料法环等）。

2．必须为过程要求提供合理性证实（确认）。

3．合理性证实可以是实验结果，也可以是法规或多年的经验等，不应千篇一律要求企业提供类似试验报告的确认报告（如，X射线管阳极靶除气是不可能有试验报告的）。

三、记录的要求

因为“需要确认过程”是不能验证的，是靠对过程参数的控制来保证产品质量（过程结果）的，如果过程参数是满足要求的，则认为产品质量将基本得到保证，达到预期的过程能力。因此，应对过程符合性提供证实（符合性的记录）。对于记录的要求，应视不同过程而不同。如，灭菌过程，则应按要求（例如《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则》第五十六条要求：“……保持每一灭菌批的灭菌过程参数记录”）对每个灭菌批的过程参数给予记录）。

四、关于再确认

再确认是组织对过程确认的一个安排。应在相关要求中明确：当影响过程结果的任何一个参数有变化时，组织对过程进行重新确认，这项工作可能随时都会发生，应给予关注（如，产品环氧乙烷灭菌的参数包括灭菌剂的纯度，如果某一天采购出了问题，采购的不是当初确认过的纯度，这时，相应的其它控制参数也可能发生变化，所以，应及时给予再确认）；一般情况下，应每年或适当的时候组织对影响过程质量的各个参数和条件进行验证评价（如，每年对灭菌设备的验证等）。

有关风险管理的几点思考

# CMD  贾新艳

YY/T0316标准在国内推行已有10多年，随着风险管理标准的推行，我们都已认识到了风险管理的重要性，也知道风险管理文档应是企业最有技术含量、最核心的文档，但是目前我们审核员和认证企业都有体会，无实质内容、千篇一律的风险管理文档内容使得风险管理成了一种表面化的形式，对企业来说，推行风险管理标准并未使产品真正起到降低风险的作用，监管单位来说，虽然注册申报时均提供了风险文档，但形式化的文档也不能有效地起到监管的作用。在CMD质量体系审核中即使针对风险管理方面开具了不符合项也收效不大，况且审核员对风险管理如何有效地实施也尚无有效的方法，所以在对风险管理方面审核也逐渐成了鸡肋，弃之可惜食之无味。 正鉴于目前这种局面，2012年CMD在提高风险管理有效的方面投入了很大精力，试图寻求一个方法，希望能够打破目前的僵局，在提高风险管理审核的有效性方面能有一个质的改变。

提高风险管理过程的有效性，健全风险管理文档，对降低企业的产品风险、提高质量体系审核有效性、加强监管方面都是必要的。我们在审核中经常遇到这样的问题，特别是对有源产品的审核，企业的图纸、采购清单、风险管理文档、作业指导文件等技术文档建立不齐全或不规范，不能反映产品的任何实质内容。而且大部分有源产品的主要生产过程就是组装和调试，元器件较多，采购要求文档中又不明确，生产过程的审核现场也看不到东西，审核也很难深入。特别是新注册的有源产品，实质上随后的设计更改一直都在进行，有时企业产品与原注册的产品已发生了较大的设计更改，但如果企业不建立设计更改单，也不对设计更改进行评审、验证和确认，审核提供的文档中根本不体现出来。这对企业、认证公司和监管都带来一定的风险。个人认为，要改变目前这种状态，不妨从加强和规范风险管理过程，完善风险管理文档着手。在风险管理文档中有效的将安全标准中涉及到的危害和危害处境、风险控制措施、可接受准则等在文档中明确出来，这样企业能在设计更改的过程中开展有效的进行风险分析，将风险控制在可接受的范围内。

但是目前，企业普遍对风险管理理解不够，即使有的企业想做好，也不知从何下手。目前风险管理文档中，普遍存在如下几个误区：

误区一：对安全标准的涉及到危害分析不够，不少企业认为产品已经做过型式检验了，没有必要再对标准中的危害进行风险分析；故安全标准中覆盖到的危害和危害处境没有全部体现在风险文档中，特别是有源产品，企业都千篇一律的仅识别了“漏电流”“电介质强度”等个别几个电能危害，其余的机械方面、内部接线和控制器件等均不能有效识别，危害识别不充分，故后续进行设计更改时，不进行风险评价，随意更改而导致抽验不合格或安全隐患。

误区二：对安全标准中提到的危害和危害处境虽识别并风险评价，但评价为可接受而不需要采取控制措施。对安全标准中涉及到的危害和危害处境，如标准中已明确了可接受准则，应采取控制措施进行风险控制并结果满足准则要求。

误区三：风险文档中对分析的危害的风险控制措施描述很笼统，如经常我们看到的措施是“按照GB9706.1标准来设计”，“加强生产过程控制”“加强原材料控制”，风险控制措施没有能具体表述方案，这样笼统表述使得风险管理文档没有实质性内容，不能实现追溯。

误区四：风险控制措施不进行或者不能有效验证。有的企业未按照风险分析的结果对控制方案进行逐条验证，或验证内容很笼统，未明确具体验证的文档，还有如误区三条所提到，有的风险控制的描述笼统，无法进行有效验证。

误区五：风险管理仅在设计开发过程中进行，生产和生产后信息的收集和评审未能有效开展。虽然经过YY/T0316-2008标准的培训的人都知道，风险管理过程贯穿在产品的整个寿命周期，但真正能将生产和生产后信息有效进行评审的企业更是寥寥无几。之所以出现这种现象，一个方面的原因就是在设计阶段形成的风险文档的空洞，造成后续的设计更改、生产过程、售后服务等方面的信息不能有效地和风险管理过程很好的衔接，造成即使进行评审，也是走过场式的，没有真正控制产品的风险。

YY/T0316标准经过近10年的培训和贯彻，对风险管理的风险分析、风险评价、风险控制、综剩余风险评价、生产和生产信息几大过程企业基本已了解，但在应用过程中却一直浮于表面，无法深入，找不到突破点。 在ISO/TR 24971风险管理应用指南中，将国际性安全标准和过程标准如：IEC62304、IEC62366标准和ISO14971标准的结合的阐述，这正好解决了目前大多数企业在运行风险管理过程中存在的疑问和误解，也为企业下一步风险管理过程的深化提供了指南。CMD希望从2002年开始，深入研究具体医疗器械产品（例如骨科植入物、B超类产品）的风险管理，并已经在医疗器械企业开始试点，期望能为各企业在风险管理过程的深度推行和理解方面提供一些帮助。也希望能对企业控制产品质量、政府部门的监管方面起到风险管理应有的作用。

企业如何采取有效措施落实不良事件监测工作

# CMD   李欣

医疗器械不良事件监测是医疗器械监管的重要组成部分，国家食药监局已先后颁布【2008】766号文、【2011】425号文，部分地方监管部门也依据国家局要求制定了本辖区的相关规定。国家食药监局《2012年度医疗器械不良事件监测年度报告》显示，不良事件报告数量已突破18万份，百万人口报告数全国平均达137份，较2011年增长了49%。可疑医疗器械不良事件的报告数量延续了2009年以来的增长趋势，报告的质量及信息的可利用程度等有了较大提升。在2012年医疗器械不良事件报告中，使用单位上报占报告总数的71.24%，生产企业上报占报告总数的2.49%，经营企业上报占报告总数的21.58%，其他机构和个人上报占报告总数的4.69%。总体来看，来自于使用单位的报告较多，来自于生产企业的报告较少。相比2011年，生产企业的报告数绝对值及所占的百分比均有所上升，但生产企业履行职责的自觉性仍需进一步提高。

针对医疗器械生产企业不良事件监测现状，结合在认证审核过程中了解到的部分企业在医疗器械不良事件监测工作中存在的问题，本文探讨企业如何依据质量管理体系中的过程方法，采取有效措施，落实不良事件监测工作中相关法规要求，积极有效开展不良事件监测工作。

一、 针对医疗器械不良事件监测过程的策划，主要体现在相关文件的规定中。医疗器械生产企业应在其质量管理体系文件中包含不良事件监测的相关规定，并确保其内容与法规要求的一致性和完整性。

在YY/T0287-2003 idt ISO13485:2003标准8.5.1条款中明确要求“如果国家和地区法规要求通告符合规定报告准则的不良事件，组织应建立告知行政主管部门的形成文件的程序”。可见，有关不良事件监测通告工作的文件应作为程序文件纳入质量管理体系文件中。此外，该文件的内容应包含“【2011】425号文”中所规定的文件和记录要求：

- 组织机构、人员要求：应在本企业质量管理体系组织机构中指定不良事件监测部门和负责人（建议企业副职以上担任）及相关专（兼）值工作人员；

- 法规宣贯培训要求：应建立不良事件法规宣贯、培训和激励制度；

- 流程规定：可疑医疗器械不良事件的发现、收集、调查、分析、评价、报告和控制工作程序及所生产医疗器械的再评价启动条件、评价程序和方法。

- 发现、收集：要明确主动收集的途径、便捷有效的方法（三类植入器械应在说明书中注明）。

- 调查：针对严重事件在未查明原因前立即采取暂停销售和/或使用等合理有效控制措施并配合监管部门处置；企业自查（包含产品设计回顾性研究、管理体系各过程自查、风险分析、文献等）；现场调查（对患者情况、使用情况进行现场调查）；必要时对产品进行质量检测。

- 分析、报告：经调查属医疗器械不良事件的，按照风险评估结论采取相应措施，并向属地监管部门和监测技术部门报告；属产品质量的，按照《医疗器械产品召回管理办法》处理并上报监管部门；属临床使用不当的，记录相关情况完成调查报告后作为补充附件上报监测技术机构。

- 应急预案：针对突发、群发不良事件建立应急预案；

- 年度报告制度：一类企业于每年一月底对不良事件监测工作进行总结并保存备查；二、三类企业填写《医疗器械不良事件年度汇总报告表》并向所在地省级监测技术机构报告；

- 记录要求：不良事件档案保存、产品追溯制度及记录、法规要求的《可疑医疗器械不良事件报告表》、《医疗器械不良事件补充报告表》（应明确两份报告填写的时机）、《医疗器械不良事件年度汇总报告表》、不良事件发现收集调查分析等过程中的记录及证明文件。相关记录应保存至医疗器械使用期后2年，但记录保存期不少于5年。

二、 在医疗器械不良事件监测实施中，生产企业应认真履行不良事件监测职责，积极有效开展不良事件监测工作。

《2012年度医疗器械不良事件监测年度报告》显示，可疑医疗器械不良事件报告共涉及43类产品，涵盖了《医疗器械分类目录》中的所有医疗器械类别。2012年，共发布《医疗器械不良事件信息通报》9期，涉及高频电刀、中频治疗仪、微波治疗仪、婴儿培养箱、病人监护仪、中空纤维透析器、人工晶体、心脏血管内支架、植入式心脏起搏器等产品。2012年，共发布《医疗器械警戒快讯》10期，共94条安全性信息，涉及体外除颤仪、病人监护仪、气管切开插管、免疫分析仪、血液透析液、血糖监测仪、牙科口腔镜、输液泵、呼吸机、麻醉系统软件等产品。但医疗器械生产企业上报不良事件仅占报告总数的2.49%。分析其中原因，生产经营企业过多地考虑自身利益，不愿意产品有任何负面信息；对医疗器械不良事件定义理解不深，将“事件”与“事故”混为一谈。

《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）》第三十五条指出：“医疗器械不良事件是指获准上市的质量合格的医疗器械在正常使用情况下发生的，导致或者可能导致人体伤害各种有害事件。”《医疗器械不良事件监测工作指南（试行）》中规定“医疗器械生产企业应注册为全国医疗器械不良事件监测系统用户，保证该系统正常运行，并遵循可疑即报的原则，通过该系统上报医疗器械不良事件相关报告。”可见，在正确理解“医疗器械不良事件”定义的基础上，国家监管部门鼓励企业“可疑即报”。

医疗器械生产企业在不良事件监测工作中，应注意如下几个问题：

- 日常收集不良事件的渠道畅通，信息记录齐全。企业应通过有效的电话、传真、书面、网络反馈等途径主动向经营、使用单位收集相关信息，并通过用户投诉、文献报道、国内外监管部门发布的信息收集可疑医疗器械不良事件。尤其是针对《医疗器械不良事件信息通报》、《医疗器械警戒快讯》的同类产品信息，对照检查本企业产品是否存在相似问题。收集的相关记录应保持齐全。

- 医疗器械生产企业收集到的不良事件的处置。应按照轻重缓急适时组织人员对“事件”进行分析、调查、评价，以确定是否为不良事件和是否需要上报。据《2012年度医疗器械不良事件监测年度报告》反映，事件伤害程度为其他的报告占总报告数的87.01%。针对这类事件，企业尽快展开自查和现场调查，在【2011】425号文中规定的个案报告时限，15个工作日内，填写《可疑医疗器械不良事件报告表》向所在地医疗器械不良事件监测技术机构报告。本着对使用单位、患者负责，减低企业经营风险、利于监管部门和监测技术部门对事件判定，建议生产企业在该报告时限内完成最终分析结论并附上相关资料。如时间有限，应在《医疗器械不良事件补充报告表》时限内（提交可疑医疗器械不良事件报告后的20个工作日内）完成相关调查并上报。可考虑的相关资料除法规要的还应根据情况考虑，本企业医疗器械产品不良事件通告程序、产品风险管理报告及再评价记录、产品检验报告（留样或样品的自检或第三方检测，现场样品的检测报告）、各项调查会议的纪要（含人员单位、职务及签名）等。

- 不良事件监测技术部门反馈信息的处置。针对非书面信息，公司也应高度关注，启动不良事件监测程序，利用不良事件收集渠道核实相关信息，必要时开展现场调查，并与相关监管部门沟通以降低相关经营风险。对调查、分析、评价的结论及时按照法规要求上报所在地监测技术部门。针对监测技术机构要求提交可疑医疗器械不良事件相关补充信息的书面通知，应按照通知具体要求和时限及时提交补充信息。因相关书面通知转发问题，企业应对时间可能会很有限，这就要求企业不良事件程序运行有效，同时日常质量管理记录齐全。

- 经调查属于医疗器械不良事件，应对产品进行风险管理再评价，根据评估结果，采取相应措施，如对产品采取警示、检查、修理、重新标签、修改说明书、软件升级、替换、收回、销毁等召回措施。这些处置措施应向所在地监管部门和监测技术部门报告。属于产品质量事故的，按照医疗器械召回管理办法处理，并明确采取的纠正预防措施，将相关结论、措施、记录主动报告监管部门。属于于临床使用不当造成的，不属于医疗器械不良事件范畴，医疗器械生产企业也应当详细记录有关情况，完成调查报告并可作为补充报告的附件上报医疗器械不良事件监测技术机构。同时针对这类问题也应纳入产品风险管理范畴，并采取措施降低相关风险。

三、 针对每一次完成的不良事件调查、分析、上报工作后，企业应归档总结相关资料。检查相关管理过程是否合理适宜，如相关部门人员职责的落实情况，信息收集渠道是否畅通，调查方式是否适宜有效，形成的结论、采取的措施、上报时效是否符合法规要求。

四、 企业应针对每次医疗器械不良事件监测过程管理中存在的问题应进一步采取有效措施，完善相关文件、流程、处置方法。当然，涉及产品技术方面的问题，可能会启动医疗器械产品再评价工作。或是纳入企业的设计开发及设计开发更改流程，并对产品进行风险管理的再评价。

随着医疗器械不良事件监测相关法规的深入实施，医疗器械生产、经营企业、使用单位、监管部门、监测技术部门等对不良事件的深入理解，我国医疗器械不良事件监测评价体系必将逐步完善。作为医疗器械安全有效的责任人和不良事件的报告主体之一的医疗器械生产企业，应积极认真执行不良事件监测工作职责，为我国不良事件监测评级体系建设做出贡献。

【参考或引用文献】

- 国食药监械【2008】766号  医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）

- 国食药监械【2011】425号 医疗器械不良事件监测工作指南（试行）

- 《2012年度医疗器械不良事件监测年度报告》

食品药品监管总局关于印发豁免提交临床试验资料的 第二类医疗器械目录（第二批）的通知 食药监械管〔2013〕211号 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为进一步加强医疗器械注册管理，严格规范第二类医疗器械注册申报资料要求，在总结各地实践经验的基础上，国家食品药品监督管理总局组织制定了《豁免提交临床试验资料的第二类医疗器械目录（第二批）》（见附件），现予印发，并就有关事宜通知如下： 一、医疗器械生产企业在申报本目录范围内产品注册时，可以书面申请免于提交临床试验资料，但应同时提交申报产品与已上市同类产品的对比说明。对比说明应当包括工作原理、产品材质、结构组成、主要技术性能指标、消毒/灭菌方法（如有）、预期用途、是否家庭使用等内容。 二、根据《医疗器械注册管理办法》附件12的规定，虽未列入本目录，但执行国家标准、行业标准的检验、诊断类第二类医疗器械，申报产品注册时，不需要提供临床试验资料。 三、本目录自发布之日起实施。本目录发布前已受理的注册申报项目，按原规定继续审评、审批。 此处插入附件一 食品药品监管总局 关于进一步加强医疗器械不良事件监测体系建设的指导意见

食药监械监〔2013〕205号

各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为进一步加强医疗器械不良事件监测工作，完善不良事件监测体系，建立健全各级监测体系工作机制，全面推动监测制度建设，切实提高监测、评价和风险预警能力，有效保障公众用械安全，根据《医疗器械监督管理条例》、《国家药品安全“十二五”规划》和《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）》（以下称《办法》），现就进一步加强医疗器械不良事件监测体系建设，提出以下指导意见： 一、指导思想 深入贯彻落实科学发展观，大力践行科学监管理念，以食品药品监管体制改革为契机，以保障人民群众用械安全有效为目的，完善医疗器械不良事件监测机制，加强基层医疗器械不良事件监测，健全重点监测与日常监测相结合的监测机制，强化医疗器械不良事件评价与预警，全面提升监测与评价能力。 二、总体目标 力争通过3年左右时间，建立健全各级医疗器械不良事件监测技术机构和监测网络，完善监测机制，落实监测责任，健全监测制度，规范监测工作，进一步扩大监测覆盖面，探索哨点监测模式、逐步建立监测哨点，使风险预警能力明显提升，形成比较完善的全国医疗器械不良事件监测体系。 三、职责分工 各级食品药品监管部门（以下称监管部门）、医疗器械不良事件监测技术机构（以下称监测机构），应按照《办法》、《医疗器械不良事件监测工作指南（试行）》（以下称《指南》）的规定和要求建立健全各项工作制度，严格履行工作职责。 国家医疗器械不良事件监测机构：负责全国医疗器械不良事件监测信息的收集、评价、反馈和上报，对地方各级医疗器械不良事件监测机构进行技术指导；组织开展严重医疗器械不良事件的调查和评价，协助有关部门开展医疗器械群体不良事件的调查；组织开展医疗器械不良事件监测的宣传和培训工作；不断完善国家医疗器械不良事件监测数据库和信息网络。 省（区、市）医疗器械不良事件监测机构：负责本行政区域内医疗器械不良事件信息的收集、评价、反馈和上报，组织开展严重医疗器械不良事件的调查和评价；协助有关部门开展医疗器械群体不良事件的调查；开展医疗器械不良事件监测的宣传和培训。 设区的市级以及县级医疗器械不良事件监测机构：承担本行政区域内医疗器械不良事件报告和监测技术工作，负责医疗器械不良事件信息的收集、调查、核实、评价、反馈和上报；协助有关部门开展医疗器械群体不良事件的调查；开展医疗器械不良事件监测的宣传等工作。 医疗器械生产企业应确实履行医疗器械产品安全第一责任人职责，履行报告义务，主动发现、收集、调查、分析所生产医疗器械发生的所有可疑不良事件，控制医疗器械安全风险。 医疗器械经营企业、使用单位及相关人员应按照《办法》、《指南》要求落实各项监测、上报责任，积极配合生产企业和监管部门、监测机构开展相关工作。 四、工作重点 （一）建立健全机构 各级监管部门要建立健全医疗器械不良事件监测技术机构，具备条件的应成立或以加挂牌子方式成立监测机构；一般应至少在相关机构设置独立的医疗器械不良事件监测部门。 （二）完善三个机制 加强组织领导，重点完善以下三个工作机制： 1.协调机制。建立各级监管部门与同级卫生计生行政部门之间的协调机制，推动医疗机构主动开展医疗器械不良事件监测工作，使医疗机构相关人员强化监测意识，增强报告主动性。 2.保障机制。各级监管部门应在同级地方人民政府的领导下，积极争取编办、发展改革委、财政等部门的支持，切实保障监测工作所需的人员、经费、装备等，加强对不良事件监测工作的领导，做到有计划、有目标、有督查、有考核、有奖惩。 3.沟通机制。强化各级监测机构之间的纵向指导及横向交流，建立与同级医疗器械审评、检查、检测等技术部门的协作机制。 （三）健全三项制度 严格按照《办法》的要求，在日常监测与评价工作的基础上，健全以下三项制度： 1.监测网络管理制度。以第三类医疗器械生产企业、经营企业及二级以上医疗机构为核心，逐步健全全国医疗器械不良事件监测网络。建立医疗器械不良事件监测哨点管理制度，选择有条件有能力的单位建立监测哨点，推进哨点监测模式。对哨点和第三类医疗器械生产企业实行“零报告”制度，落实第一、二类医疗器械生产企业年度报告制度。 2.风险预警制度。各级监测机构要建立医疗器械不良事件评价、预警制度，强化数据挖掘、信号检出、风险评估能力，特别是提高对突发、群发事件的预警和评价能力，切实做到安全风险“早发现、早报告、早评价、早控制”。 3.信息管理制度。各级监管部门要按照相关法规要求，制定医疗器械不良事件信息发布、反馈与管理制度，加强信息管理和信息交流，严格信息发布。 （四）实现三个覆盖 加强监测网络建设，对没有履行报告义务的单位应加强监督检查，重点要实现三个覆盖： 1.第三类医疗器械生产企业全覆盖。 2.第三类医疗器械经营企业基本覆盖。 3.二级以上医疗机构基本覆盖。 五、建设要求 （一）监测机构：各级监管部门应综合考虑本地区人口数量、经济社会发展水平和医疗器械不良事件报告数、医疗器械企业数等因素，按照各地编办的要求，合理制订本级医疗器械不良事件监测机构设置标准和要求，建立健全医疗器械不良事件监测机构。 （二）监测队伍：选拔业务素质强、专业水平高的人员充实到监测岗位，以具有生物医学工程、医学等相关专业背景人员为主构建、充实监测技术骨干团队。加强业务培训，提高监测工作能力和水平。建立各级医疗器械不良事件监测专家库，充分发挥专家在医疗器械不良事件监测与评价中的决策咨询和技术指导作用。 （三）监测装备：医疗器械不良事件监测机构应有固定的工作场所，配备必要的办公设备，如可上网的电脑、电话、传真机、打印机、录音笔等；配备符合现场调查、应急处置需要的交通、通讯、记录工具和设备。 （四）信息化建设：信息化建设是医疗器械不良事件监测体系基础设施建设的重要组成部分。地方各级监测机构应按照国家医疗器械不良事件监测机构的统一规划、部署和要求，统筹规划、分步实施，做好行政区域内信息化工作的组织、协调和落实，加强网络系统的日常应用、维护和管理，保障网络系统安全、有效运转。 六、实施步骤（2013年～2015年） （一）建设与完善阶段（2013年～2014年） 1.各级监管部门要与同级卫生计生行政部门建立工作协调机制，制定相关工作制度。同时，要建立和完善各级监测机构与各相关技术支撑机构之间的工作协作机制。 2.各级监管部门应明确承担医疗器械不良事件监测的机构或部门，配备专职医疗器械不良事件监测人员。监测人员应具有生物医学工程、医学等相关专业背景。同时，要加强对监测人员的培训，尤其要提高省级监测机构人员开展评价的能力。 3.各级监测机构应按照《办法》和《指南》的要求，规范日常监测工作，积极探索监测工作方法和模式，完善各项监测工作制度。要通过日常监测和再评价发现产品风险信号，以重点监测为抓手，评价和控制产品风险，建立重点监测与日常监测相结合的监测工作机制。 4.第三类医疗器械生产企业、二级以上医疗机构和高风险类医疗器械经营企业应使用全国医疗器械不良事件监测平台（www.adr.gov.cn），及时上报可疑医疗器械不良事件。 （二）深化与提高阶段（2015年） 1.建成全国县级行政区域全覆盖的医疗器械不良事件监测网络。 2.形成医疗器械不良事件日常监测和重点监测互为补充的监测工作模式，根据日常监测情况每年确定医疗器械品种开展重点监测。 七、保障措施 （一）组织保障。各级监管部门要统一思想，提高认识，加强对监测体系建设的组织领导，落实责任，明确任务，制定加快推进监测体系建设的具体实施方案。各级监测机构要在监管部门的统一领导下，做好各项任务的落实工作。 （二）机制保障。各级监管部门和监测机构要加强协调配合，拓展工作思路，改进工作方法，创新工作模式，建立与监测体系建设相适应的工作机制与奖惩机制。对于不按照要求开展医疗器械不良事件监测工作的单位，要加大督促检查力度，必要时给予通报、曝光等处理。 （三）经费保障。各级监管部门应积极争取各级编办、发展改革委、财政等部门的支持，充分利用现有资源，加大对医疗器械不良事件监测体系建设的投入，保障开展医疗器械不良事件监测工作所必需的装备和经费。 国家食品药品监督管理总局 2013年10月8日

国家医疗器械质量公告

（2013年第1期，总第1期）

国家食品药品监督管理总局组织对球囊扩张导管、内窥镜（纤维内窥镜和除宫腔镜、腹腔镜外的其他硬性光学内窥镜）、金属接骨板、低中频治疗设备、光学治疗设备进行了质量监督抽验。

本次共抽验球囊扩张导管10批次，所有批次的被抽验项目全部符合标准规定；抽验内窥镜23批次，其中21批次产品被抽验项目符合标准规定，2批次产品部分被抽验项目不符合标准规定，不符合项目为：角分辨力、有效景深范围、颜色分辨能力和色还原性和单位相对畸变；抽验金属接骨板35批次，其中31批次产品被抽验项目符合标准规定，4批次产品部分被抽验项目不符合标准规定，不符合项目为：耐腐蚀性和材料化学成分；抽验低中频治疗设备13批次，其中7批次产品被抽验项目符合标准规定，6批次产品部分被抽验项目不符合标准规定，不符合项目为：连接——概述、输出闭锁和工作数据的准确性；抽验光学治疗设备38批次，其中16批次产品被抽验项目符合标准规定，22批次产品部分被抽验项目不符合标准规定，不符合项目为：设备或设备部件的外部标记、技术说明书、电介质强度、使用说明书、指示灯和按钮。

医疗器械不良事件信息通报

2013年9月10日国家食品药品监督管理总局提醒关注医用电子直线加速器的使用风险：不良事件报告主要为放射治疗引发的并发症，表现为白细胞减少、血小板减少、脱发、放射性皮炎（皮肤溃疡、红肿、色素沉着等）、非照射部位炎症（口腔黏膜炎、食管黏膜炎等）、恶心、呕吐、厌食、腹胀、腹泻等。为促进医用电子直线加速器的安全使用，减少不良事件重复发生造成伤害的风险，提醒医务人员应严格掌握放射治疗的适应征，按照相关规章制度及说明书要求维护、操作、使用电子直线加速器，制定科学合理的治疗方案。建议生产企业完善售后产品技术支持，提高产品可靠性；加强对临床医务人员的培训；对于常见的设备故障，应与临床医务人员共同进行探讨，提出改进措施，确保产品安全。

2013年第3季度国家发布的

其它与医疗器械相关的法规及标准、规范信息

- 2013年7月5日国家食品药品监督管理总局办公厅发布《关于进一步加强定制式义齿生产监管的通知》（食药监办械监〔2013〕30号）。

- 2013年7月8日国家食品药品监督管理总局办公厅发布《关于体外高频治疗机等47个产品分类界定的通知》（食药监办械管〔2013〕31号），其中包括4个划为Ⅲ类医疗器械管理的产品、15个划为Ⅱ类医疗器械管理的产品、4个划为Ⅰ类医疗器械管理的产品，还说明了1个需根据具体情况判定管理类别的情形以及23个不作为医疗器械管理的产品。

- 2013年7月11日国家食品药品监督管理总局发布《2013年第2期违法药品医疗器械保健食品广告汇总情况的通知》（食药监稽〔2013〕56号），曝光了“火山岩任督热疗仪（广告中标示名称：正气通火山岩任督热疗仪）”、“降糖清毒贴（广告中标示名称：汤大夫降糖贴）”、“疏经降压贴（广告中标示名称：方氏降压宝）”的违法广告，产品广告宣传的产品适用范围超出了食品药品监督管理部门批准的内容，含有不科学地表示功效的断言和保证等内容，严重欺骗和误导消费者。

- 2013年7月17日国家食品药品监督管理总局办公厅发布《关于开展2012年国家医疗器械计划抽验不合格产品相关生产企业监督检查的通知》（食药监办械监〔2013〕41号）：2012年原国家食品药品监督管理局组织进行了金属接骨板、光学治疗设备、内窥镜、球囊扩张导管和低中频治疗设备5类产品的抽验，抽验结果显示，部分批次的产品不合格，其中涉及到北京、辽宁、上海、江苏、浙江、湖北、广东等省市24家企业的28种产品。

- 2013年7月17日国家食品药品监督管理总局器械监管司发布《关于征求《关于进一步完善医疗器械不良事件监测体系建设的指导意见》（征求意见稿）意见的通知》（食药监械监便函〔2013〕46号）。

- 2013年7月19日国家食品药品监督管理总局器械监管司发布《关于征求《医疗器械质量监督抽验管理规定》（征求意见稿）意见的通知》（食药监械监便函〔2013〕43号）。

- 2013年9月3日和9日国家食品药品监督管理总局分别发布了《关于注射填充用透明质酸钠产品的消费提示》和《关于角膜塑形镜的消费提示》。

- 2013年9月23日国家食品药品监督管理总局办公厅发布《关于小型医用吸氧器监管有关问题的通知》（食药监办法〔2013〕63号），其中明确：对于不含医用氧的小型医用吸氧器，继续按照第二类医疗器械进行审批；对于小型医用吸氧器中灌装医用氧气的，纳入药品监管。

- 2013年9月27日国家食品药品监督管理总局办公厅发布《关于自体富血小板凝胶制备用套装等23个产品分类界定的通知》（食药监办械管〔2013〕69号），其中包括4个划为Ⅲ类医疗器械管理的产品、3个划为Ⅱ类医疗器械管理的产品、8个划为Ⅰ类医疗器械管理的产品，还说明了8个不作为医疗器械管理的产品。

- 2013年9月29日国家食品药品监督管理总局发布《关于进一步加强避孕套监管的通告》（2013年　第6号）。

- 2013年9月30日国家食品药品监督管理总局医疗器械注册监管司发布《关于征求医疗器械临床试验审批暂行规定和需进行临床试验审批的第三类医疗器械目录意见的通知》（食药监械管便函〔2013〕65号）。

- 2013年8月28日国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心发布《关于《可吸收止血产品注册技术审查指导原则》(征求意见稿)征求意见的通知》。

- 2013年9月11日国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心发布《关于医疗器械注册申请发补未回项目有关事宜的公告》（2013年第2号），对境内第三类和境外医疗器械注册申请发补未回项目有关事宜进行公告。

- 2013年7月15日国家卫生计生委办公厅发布《关于加强植入性医疗器械临床使用监管工作的通知》（国卫办医函〔2013〕61号）。

- 2013年7月1日北京市药品监督管理局发布《关于征求《北京市药品监督管理局许可证件注销管理办法(试行)》（征求意见稿）意见的通知》。

2013年第3季度医疗器械相关的

国际法规及标准、规范信息部分摘要

- 2011年美国FDA更新临床试验（药物和器械）的指导意见——《伦理委员会（IRB）、临床研究者和申办者指导原则》，明确伦理委员会需对研究者资格进行审查，以确保患者的风险在有限的范围内。该准则为，该准则于2013年8月7日正式实施。

- 2013年8月美国FDA发布医疗设备用射频无线技术指南文件，该指南适用于植入人体或人体佩戴的医疗设备，以及打算在医院和临床实验室等场合使用的其他医疗设备，该指南讨论了可能会影响采用射频无线技术的医疗设备的安全和有效使用等问题，包括电磁兼容问题。

- 2013年9月美国FDA发布了最终版移动医疗App监管指南，该指南介绍了FDA针对移动医疗App的监管方法，帮助App研发人员确定其开发的产品是否会进入FDA监管范围。指南指出，FDA将重点监管的App设备包括：符合《联邦食品、药品和化妆品法案》关于医疗器械定义的移动App设备；可被转换为FDA监管的医疗器械的移动App设备；可用作FDA监管医疗设备配件的移动App设备。 对其他移动App的判定，FDA将使用自由裁量权。

- 2013年9月20日美国FDA正式发布医疗器械UDI唯一识别码监管规则：规则要求美国境内医疗器械采用唯一识别码（device identifier，UDI）监督系统，包括含有医疗器械的组合类产品和美国公共安全署注册的器械，以便于医疗器械产品的跟踪监控和召回。目前发布的规则中要求高风险植入设备如心脏起搏器和除颤器等将首先开展UDI监管，低风险产品将免除部分或全部UDI，如绷带等大包装产品将共同使用一个UDI编码。

- 欧盟医疗器械相关标准更新情况：

- 《测量、控制和实验室用电气设备-电磁兼容要求-第1部分：通用要求》（EN    61326-1:2013）于2013-07-11更新，旧标准废止时间为2015-08-14。

- 《测量、控制和实验室用电气设备-电磁兼容性要求-第2-1部分：敏感性测试测量设备在EMC非保护应用领域测试配置，运行条件，性能标准的特殊要求》（EN 61326-2-1:2013）于2013-08-06更新，旧标准废止时间为2015-11-06 。

- 《测量、控制和实验室用电气设备-电磁兼容要求-第2-2部分：特殊要求-低压配电系统的移动式测试、测量和监测的测试配置、工作条件和性能标准》（EN 61326-2-2:2013 ）于2013-08-06更新，旧标准废止时间为2015-11-06。

- 《医疗电气设备 第2-22部分：诊断和治疗用激光设备安全的特殊要求》（EN 60601-2-22:2013）于2013-08-29更新，旧标准废止时间为2015-11-29 。

- 《医用电气设备-第1-8部分：安全性的通用要求-汇编标准：医疗电气设备和医疗电气系统的警报系统的测试、指南和通用要求》（EN 60601-1-8:2007/A1:2013）于2013-10-02更新，旧标准废止时间为2016-01-02。

- 《测量、控制和实验室用电气设备-电磁兼容要求-第2-6部分：体外诊断（IVD）医疗设备的特殊要求》（EN 61326-2-6:2013）将于2013-11-04更新，旧标准废止时间为2016-02-04。

企业违规使用认证证书存在风险

CMD认证企业应按照中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可准则规定接受年度监督和再认证审核并及时关闭不合格项, 以保持认证资格的连续性和有效性，审核的时间和频次在“认证合同”双方的权利和义务中已经明确。如果未能按时接受现场审核并及时关闭不合格项，有可能因为证书有效期不连续，而导致违规使用认证证书并受到质监部门的处罚。

自今年开始，CMD多次收到地方质量技术监督局核查认证证书有效期的咨询信息，以及一些认证企业因为认证证书有效期不连续，受到处罚的通报。举例如下：

广州XXXX公司，2013年6月因不能按期接受审核，导致认证证书暂停。证书暂停期间，被湖北省安陆市质量技术监督局异地抽查，判定暂停期间违规使用证书及宣传，限期整改。

上海XXXX公司，未能按期接受再认证审核，造成认证证书有效期失效，被上海质量技术监督局查处，罚款3万元，并对认证证书失效期间生产的产品包装上仍使用“通过CMD认证”标识和文字视为违反认证认可法规规定，对库存产品要求返工后才能上市。据了解，返工产品数量需要2个月参能完成，给企业造成了损失。

武汉市XXXX公司，在证书暂停期间，依旧使用带认证标识的产品包装，被地方质量技术监督局按照违规使用证书处罚。

通报以上信息旨在提醒CMD认证企业尽可能按期接受审核，并按时关闭不合格项。如果遇到特殊情况，及时与CMD审核部沟通联系，说明情况，做出妥善处理。企业认证证书在暂停期间或注销之后，在产品的包装上及相关材料不要再使用“通过CMD认证”的宣传，避免违规使用认证证书，以减少不必要的损失。

（CMD    审核管理部）

认证企业应重视国家质量监督抽验中发现的问题

2013年7月4日国家食品药品监督管理总局发布了2013年第1期（总第1期）国家医疗器械质量公告，公布了对球囊扩张导管、内窥镜（纤维内窥镜和除宫腔镜、腹腔镜外的其他硬性光学内窥镜）、金属接骨板、低中频治疗设备、光学治疗设备进行了质量监督抽验结果。

CMD对国家抽检结果不符合的部分企业进行了调研和分析：

- 部分金属接骨板生产企业金属接骨板不符合项为“耐腐蚀性和材料化学成分”，经调研分析耐腐蚀性不符合的主要原因为临床消毒过程中受到撞击、擦毛而导致产品表面的钝化保护膜被破坏，导致点蚀电位不合格；材料化学成分不符合的主要原因为生产过程毛坯的误用，导致产品材料和标示材料不一致。

- 部分光学治疗设备生产企业不合格项为“设备或设备部件的外部标记”，主要体现在无应用部分图形符号标记、熔断器标记、标识的运行模式与说明书、标准中的规定不符、应用部分图形符号标记与文字表述不一致、无运输和贮存环境条件要求的标记等等，不符合的主要原因为对GB9706.1学习和理解不到位，以及相关人员的工作错误造成的。

CMD通过对部分生产企业产品质量问题的分析，学习了有关法规和产品标准的有关要求。 并要求审核员现场审核时密切跟踪以上出现的问题，并提示CMD认证企业要引以为戒，避免类似问题重复发生。

CMD还与有关认证企业联系沟通，提出认证企业要结合自己的问题产品，分析原因，采取纠正和纠正措施，并将整改情况反馈CMD。认证企业要加强相关法律法规、标准的识别、学习和理解，同时建议各认证企业以此为戒，增强质量意识，确保生产的产品符合相关法律法规、标准的要求，提高质量管理体系运行有效性。

（CMD   质量部）

2013 年第三季度CMD 审核不合格项分析

2013年第三季度CMD共安排审核企业367家，从收集到的276家企业的不合格信息统计看，共开具不合格415项，平均每家企业有1.51项不合格，平均数量较上个季度有所下降，其中不合格项主要集中的前5个条款，共275项，约占66%，不合格的集中度基本与上季度没有太大变化，下表是2013年第三季度不合格项比较集中的几个条款及数量分布情况：

| 序号 | 相关标准条款、名称 | 不合格项数量 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.5.1 生产和服务提供的控制 | 98 | 23.61% |
| 2 | 8.2.4产品的监视和测量 | 76 | 18.31% |
| 3 | 7.5.3、7.5.5 标识和可追溯性、产品防护 | 39 | 9.40% |
| 4 | 7.3 设计和开发 | 31 | 7.47% |
| 5 | 4.2.3 文件控制 | 31 | 7.47% |
| 合计 |  | 275 | 66.27％ |

从不合格项分布情况以及其所占比例看，主要的问题还是出在一些与产品实现直接相关的执行过程，如：8.2.4产品的检验、7.5.1产品提供过程的控制、7.3设计和开发的过程控制等，这也能体现出CMD审核组关注的重点——体系运行的符合性和有效性，符合性主要表现在组织建立的体系是否完善，是否能够符合标准和法规要求，有效性主要表现在组织的体系是否真正在运行，运行的效果怎样。下面就重点的几项不合格进行简要的分析评价：

一、8.2.4 产品的监视和测量、7.5.1 生产和服务提供的控制

YY/ T0287-2003体系标准8.2.4条款要求：组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排和形成文件的程序，在产品实现过程的适当阶段进行，应保持符合接收准则的证据。

YY/ T0287-2003体系标准7.5.1条款要求：组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：

a)获得表述产品特性的信息；

b)必要时，获得形成文件的程序、形成文件的要求、作业指导书以及引用资料和引用的测量程序；

c)使用适宜的设备；

d)获得和使用监视和测量装置；

e)实施监视和测量；

f)放行、交付和交付后活动的实施；

g)规定的标签和包装操作的实施。

组织应建立并保持每一批医疗器械的记录，以提供7.5.3规定的可追溯性的范围和程度的记录，并标明生产数量和批准销售的数量。每批的记录应加以验证和批准。

这两个条款的符合性主要是看组织对“产品监视和测量”和“生产和服务提供过程”的程序、制度及相的规范、指导文件是否建立完善，有效性主要关注相关的部门是否按照程序、制度和规范、指导文件对过程进行有效的控制。

例如：

不合格项这样描述“《进货检验规程》缺少合格判定准则，如电源适配器结构尺寸、输出电压等不明确。”“提供的XX产品的冻干操作规程中，没有明确实际曲线参数的合格判断标准”“XX产品标准XXXX-2011中规定，稀释杯可使用材料为高密度聚乙烯，培养皿可使用材料为聚苯乙烯，对此两类物料均不能提供明确的采购要求”，这些不合格反映出企业的规范制度尚未完善，不能很好的指导对过程的控制。

再如：

不合格项这样描述“查XX成品检验发现：检验项目和检验记录中缺少注册标准中“5.1.1表面质量，5.1.1.3镀锌零件”的检测内容及检验结果；查本台产品用关键件进货检验，提供的检验记录无法证明与本台产品的对应关系，无法追溯”、“查XX产品生产记录，发现生产流程图的性能检验在老化工序前，与实际工序顺序不符”、“查2013年4月一台XX产品生产记录，不能提供所用探头的装配记录，主板调试记录中显示器件烧录的程序版本为V1.1，而提供的受控作业指导书规定软件应使用V1.0版本”，通过这些不合格可以看出企业的制度、规范及指导文件基本健全，但是相关部门执行不到位，没有按照要求进行过程的控制。

二、7.3设计和开发

YY/ T0287-2003体系标准7.3条款要求：组织要对产品设计开发的整个过程进行控制，包括设计和开发策划、设计和开发输入、设计和开发输出、设计和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认、设计和开发更改等，所有过程控制的记录应予以保留。

此条款在标准和法规都有比较明确的控制要求，因此在符合性上一般组织都能做到程序、制度完善，主要问题集中在过程控制的有效性上。

例如：

不合格项描述“产品设计开发文件缺少包装印刷内容和产品铭牌内容的设计文件”、“便携式远程血氧血压监护仪产品单包装设计图中，缺少产品注册标准中要求的“出厂日期”、“电源条件”等内容以及“向上”等防护标识”、“查XX产品设计过程记录，该项目软件测试规范要求进行单元测试、集成测试、有效性测试、系统测试、回归测试等，而实际项目验证时只进行了有效性测试”，从这些不合格项能够看出，企业的设计开发控制制度基本建立，要求也已经明确，但是在具体产品设计开发过程中没有严格按照规定要求进行有效控制。

以上分析了几个主要问题集中的条款，其他条款也基本类似，分析结果基本能够反映出目前大部分企业的一些实际情况，供企业的管理人员参考。

（CMD  审核管理部）

CMD在徐州召开认证企业座谈会

为加强与认证企业战略合作伙伴关系，了解认证企业对认证机构审核、服务、改进等方面的信息反馈，CMD于2013年9月12日召开了徐州地区认证企业座谈会。应邀参加座谈会的徐州及周边地区的认证企业及有认证打算的企业共计40余家，出席会议的还有徐州市食品药品监督管理局医疗器械处苏伟处长、曹宏伟副处长以及徐州医学会临床医学工程学会负责人周军、徐州医疗器械商会会长吴芸等。

CMD刘靖专副总经理、市场服务部张昭斌经理以及李伟高级审核员参加了座谈会。会上，CMD刘总围绕《努力打造医疗器械质量管理认证特色，坚持做好“三个服务”》致辞。徐州市食品药品监督管理局医疗器械处苏伟处长提出了医疗器械监管的要求，强调了认证的重要性，认为通过CMD认证的企业管理比较规范，法规意识强，质量意识高，地区非认证企业应向CMD认证企业学习，对CMD认证服务工作提出了要求。徐州医学会临床医学工程学会负责人周军介绍了徐州二级甲等以上医院在医疗器械采购方面对医疗器械生产企业的一些要求，以及徐州地区年医疗器械采购量等相关信息，提出了在医疗器械采购中投标企业应通过ISO13485认证的建议，得到会议的热烈响应。CMD认证企业江苏雷奥生物科技有限公司吴芸董事长、三维医疗科技江苏股份有限公司庄振东总经理、徐州天荣医疗通讯设备有限公司彭广斌总经理、江苏瑞琪生命科学仪器有限公司张志宏董事长、江苏锦源医疗科技有限公司裴存光董事长、徐州诺万医疗设备有限公司车凯总经理、徐州同人医疗电子科技有限公司许先崇总经理等7家公司领导先后做了专题报告，对CMD给认证企业带来法规意识、质量意识、风险意识等给予高度的肯定，认为企业的发展与CMD密切相连，感谢CMD一贯的支持和帮助，对今后CMD的工作提出新的要求。许多参加会议的非认证企业在座谈会上表示希望准备开展YY/T0287-2003认证工作。

本次徐州地区座谈会加强了CMD与认证企业、监督部门、相关方的紧密合作关系，会议达到了预期效果，使得CMD与相关方的合作内容更加明确、深入，为下一步徐州地区CMD认证工作奠定了良好的基础。

（CMD  市场服务部）

CMD开办“管理者代表高级研修班” 受到欢迎

为提升企业管理者代表的质量管理水平，更好地履行管理者代表的职责，提高企业的质量管理体系运行有效性，CMD开办了“管理者代表高级研修班”。近期已在北京、苏州和徐州成功举办了五期研修班。来自全国各地的一百多家医疗器械企业总经理、主管副总、管理者代表以及质量负责人等参加了学习，并取得管理者代表培训合格证书。

培训课程涵盖了质量管理体系理论基础及其应用，管理者代表的职责和权限等基础知识。课程包含了如何制定和实施质量方针和质量目标、如何提高管理评审的效果、如何评价一个质量管理体系的成熟度、如何利用质量成本分析推进质量改进活动，并对照本公司体系成熟度找出改进方向。提出了管代及内审组长相关技能要求，对企业内审中存在的问题进行了研讨并提出了解决方案；研讨了法规与风险管理如何融入质量体系管理的问题。通过学习和研讨，加深了学员对管代工作相关知识的理解，对获证组织运行中的问题进行了专题研讨和经验交流，对如何处理这些问题提供了解决方案。通过对《卓越绩效评价准则》标准的学习，对于一些质量体系运行较为成熟的企业提出了进一步提高的新思路。

随着医疗器械监管力度的加强，对医疗器械企业中管理者代表这一重要而又特殊的岗位的要求必然会越来越高，CMD将结合我国医疗器械发展的需要，结合管理者代表的需求和期望不断充实和完善课程内容。使我们这项新的课程为管理者代表能力的提升、为企业质量体系有效运行和企业绩效的提高做出贡献。

通过两天半的学习，大家对管理者代表这一质量管理体系中的特定岗位有了新的认识，学到了新的管理理念和方法。研修班的举办受到参加研修学员的好评。

（CMD  市场服务部）

CMD培训信息

2013年第三季度CMD与各省市医疗器械监管部门共同举办了YY/T0287－2003 idt ISO13485:2003标准内审员培训班18期，风险管理培训班1期，无菌、植入医疗器械检（化）验员培训班2期，管理者代表高级研修班4期，体外诊断试剂生产实施细则培训班1期。

其中内审员培训班：CMD总部5期、沈阳医疗器械行业协会1期、CMD杭州办公室1期、CMD广州办公室2期、CMD上海办公室1期、CMD南京办公室1期、CMD苏州办公室2期、CMD济南办公室3期、CMD深圳办公室1期、CMD武汉办公室1期。

风险管理培训班：CMD总部1期。

无菌、植入医疗器械检（化）验员培训班： CMD苏州办公室2期。

管理者代表高级研修班：CMD总部2期，CMD苏州办公室1期，CMD徐州联络处1期。

《体外诊断试剂生产实施细则》培训班：CMD苏州办公室1期。

另外，赴企业培训8次，培训课程包括内审、风险管理、文件管理和MDD CE /0287-13485。

CMD目前与苏州大学合作举办了无菌（植入）医疗器械化验员培训班，每两个月一期，很受无菌、植入类医疗器械企业的欢迎。

2010年8月开始进行《医疗器械生产质量管理规范（试行）》的培训，2012年12月开始进行《体外诊断试剂生产实施细则》的培训，2013年4月开始开展管理者代表高级研修班，欢迎各企业参加。

今后CMD将继续与各机构合作，共同举办各种培训班，并欢迎各企业提出培训要求，到企业现场进行培训，更好地为企业服务。

（CMD  市场服务部）

北京国医械华光认证有限公司

认证公告

（第六十三号）

获证企业名录（以下按照获证企业数量排序）：

北京市

初次

北京联合易康医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10083R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：浓缩透析液及透析粉（UE-1、UE-2、UE-3、UE-4）的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年07月05日至2014年07月04日

北京龙祥康健科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000301

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：XFCH-1型医用气动悬浮床产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月27日至2016年09月26日

体系注册编号：04713Q10325R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：XFCH-1型医用气动悬浮床产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月27日至2016年09月26日

北京华远康健设备安装有限公司

体系注册编号：04713Q10091R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统产品的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年07月12日至2014年07月11日

北京华仪泰兴医用设备技术开发有限公司

体系注册编号：04713Q10000285

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用中心吸引系统、医用中心供氧系统产品的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

体系注册编号：04713Q10309R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用中心吸引系统、医用中心供氧系统产品的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

再认证

航卫通用电气医疗系统有限公司

体系注册编号：04713Q10000246

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：全身用X射线计算机体层摄影装置（规格型号见附件）；磁共振成像系统（规格型号见附件）产品的设计开发、生产和服务。 附件： 全身用X射线计算机体层摄影装置（Brivo CT315） 全身用X射线计算机体层摄影装置（Brivo CT325） 全身用X射线计算机体层摄影装置（Discovery CT590 RT） 全身用X射线计算机体层摄影装置（BrightSpeed Elite） 全身用X射线计算机体层摄影装置（BrightSpeed Excel Select） 全身用X射线计算机体层摄影装置（BrightSpeed Edge Select） 全身用X射线计算机体层摄影装置（BrightSpeed Elite Select） 全身用X射线计算机体层摄影装置（HiSpeed Dual+） 磁共振成像系统（Signa Excite 0.35T） 磁共振成像系统（Brivo MR355） 磁共振成像系统（Optima MR360）

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

体系注册编号：04713Q10270R4M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：全身用X射线计算机体层摄影装置（规格型号见附件）；磁共振成像系统（规格型号见附件）产品的设计开发、生产和服务。 附件： 全身用X射线计算机体层摄影装置（Brivo CT315） 全身用X射线计算机体层摄影装置（Brivo CT325） 全身用X射线计算机体层摄影装置（Discovery CT590 RT） 全身用X射线计算机体层摄影装置（BrightSpeed Elite） 全身用X射线计算机体层摄影装置（BrightSpeed Excel Select） 全身用X射线计算机体层摄影装置（BrightSpeed Edge Select） 全身用X射线计算机体层摄影装置（BrightSpeed Elite Select） 全身用X射线计算机体层摄影装置（HiSpeed Dual+） 磁共振成像系统（Signa Excite 0.35T） 磁共振成像系统（Brivo MR355） 磁共振成像系统（Optima MR360）

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

北京贝林电子有限公司

体系注册编号：04713Q10000292

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：高频电刀的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

体系注册编号：04713Q10316R4S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：高频电刀的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

北京通用电气华伦医疗设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000245

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用诊断X射线机；胃肠X射线系统；医用诊断X射线系统；数字化医用X射线摄影系统；DR-ADC型全数字医用X线成像系统；移动式C形臂X射线机产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

体系注册编号：04713Q10269R4M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用诊断X射线机；胃肠X射线系统；医用诊断X射线系统；数字化医用X射线摄影系统；DR-ADC型全数字医用X线成像系统；移动式C形臂X射线机产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

北京航天中兴医疗系统有限公司

体系注册编号：04713Q10000194

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：DR系列数字化医用X射线摄影系统、X射线平板探测器及软件成像系统、LDR系列数字化低剂量医用诊断X射线机、数字化低剂量医用诊断X射线机、ZM-200mA系列高频摄影专用X射线机、数字化医用X射线摄影系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

体系注册编号：04713Q10214R3S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：DR系列数字化医用X射线摄影系统、X射线平板探测器及软件成像系统、LDR系列数字化低剂量医用诊断X射线机、数字化低剂量医用诊断X射线机、ZM-200mA系列高频摄影专用X射线机、数字化医用X射线摄影系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

北京伏尔特技术有限公司

体系注册编号：04713Q10000228

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用气体过滤器、一次性使用精密药液过滤器、精密过滤输注装置：一次性使用避光输液器 (带针)、精密过滤输注装置：一次性使用避光滴定管式输液器(带针)、一次性使用精密过滤输液器带针、一次性使用输液器带针、一次性使用静脉输液针、一次性使用双层管材精密过滤输液器 带针

有 效 期：	2013年07月22日至2016年07月21日

体系注册编号：04713Q10252R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用气体过滤器、一次性使用精密药液过滤器、精密过滤输注装置：一次性使用避光输液器 (带针)、精密过滤输注装置：一次性使用避光滴定管式输液器(带针)、一次性使用精密过滤输液器带针、一次性使用输液器带针、一次性使用静脉输液针、一次性使用双层管材精密过滤输液器 带针

有 效 期：	2013年07月22日至2016年07月21日

北京泰富瑞泽科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000241

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：Nd:YAG激光脱毛机、光子嫩肤机、二氧化碳激光治疗机、调QNd:YAG激光治疗机、掺铒光纤激光治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月09日至2016年08月08日

体系注册编号：04713Q10265R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：Nd:YAG激光脱毛机、光子嫩肤机、二氧化碳激光治疗机、调QNd:YAG激光治疗机、掺铒光纤激光治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月09日至2016年08月08日

北京鑫护神航天医学工程技术有限公司

体系注册编号：04713Q10000179

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用供氧器、急救保健箱的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

体系注册编号：04713Q10082R3S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用供氧器（XG-4B、XG-5A）的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年07月05日至2014年07月04日

体系注册编号：04713Q10199R3S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用供氧器、急救保健箱的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

北京天地和协科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000224

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：桡动脉压迫止血器、一次性使用经皮穿刺针、一次性使用鞘管、一次性使用中心静脉导管、一次性使用导引导丝、一次性使用人体动脉血样采集器、一次性使用输注泵、一次性使用压力传感器、麻醉呼吸机用呼吸管路及连接件、一次性使用气管插管、一次性使用麻醉呼吸机用过滤器、一次性使用中心静脉导管包产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

体系注册编号：04713Q10248R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：桡动脉压迫止血器、一次性使用经皮穿刺针、一次性使用鞘管、一次性使用中心静脉导管、一次性使用导引导丝、一次性使用人体动脉血样采集器、一次性使用输注泵、一次性使用压力传感器、麻醉呼吸机用呼吸管路及连接件、一次性使用气管插管、一次性使用麻醉呼吸机用过滤器、一次性使用中心静脉导管包产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

北京金恒威科技发展有限公司

体系注册编号：04713Q10000267

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：高频电刀产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月30日至2016年08月29日

体系注册编号：04713Q10291R3S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：高频电刀产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月30日至2016年08月29日

北京谊安医疗系统股份有限公司

体系注册编号：04713Q10000212

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：麻醉机、呼吸机、急救呼吸机、MC系列医用空气压缩机、注射泵、输液泵、电动手术台、OP系列手动液压手术台、OP系列电动手术台、LED手术无影灯、整体反射手术无影灯、医用分子筛制氧机的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

体系注册编号：04713Q10235R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：整体反射手术无影灯、呼吸机、麻醉机、输液泵、MC系列医用空气压缩机、注射泵、电动手术台、LED手术无影灯、OP系列手动液压手术台、急救呼吸机、OP系列电动手术台、医用分子筛制氧机、医用吊塔、吊桥的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

北京冠舟科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000210

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：B380+型强脉冲光治疗仪产品的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

体系注册编号：04713Q10233R2M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：B380+型强脉冲光治疗仪产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

北京中科新拓仪器有限责任公司

体系注册编号：04713Q10000186

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：脑电图仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月12日至2016年07月11日

体系注册编号：04713Q10208R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：脑电图仪的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月12日至2016年07月11日

北京康拓医疗仪器有限公司

体系注册编号：04713Q10000264

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：KT-CH系列医用床；电动医用床；KT-CH-ZY系列医用转运车；KT-CH-E儿童系列医用床；KT-CH-CH系列医用产床。

有 效 期：	2013年08月23日至2016年08月22日

体系注册编号：04713Q10288R2M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：KT-CH系列医用床；电动医用床；KT-CH-ZY系列医用转运车；KT-CH-E儿童系列医用床；KT-CH-CH系列医用产床；KT-C医用车、KT-T医用台、KT-G医用柜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月23日至2016年08月22日

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

体系注册编号：04713Q10126R1M-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：小儿呼吸机（Christina）产品的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年09月06日至2014年09月05日

北京国联诚辉医药技术有限公司

体系注册编号：04713Q10000199

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：人体润滑剂、碘伏棉球、酒精棉球的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

体系注册编号：04713Q10219R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：人体润滑剂、碘伏棉球、酒精棉球、洋甘菊女性抗菌洗液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

北京康达五洲医疗器械中心

体系注册编号：04713Q10000269

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：手动轮椅车；QCD-01型防褥疮护理气床垫；康祝系列远红外护具；拔罐器；腰部矫形带；颈部牵引器；旋转式拔罐器；医用分子筛制氧机

有 效 期：	2013年08月30日至2016年08月29日

体系注册编号：04713Q10123R1S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：KD3 系列医用电子体温计（KD3311～KD3340）

有 效 期：	2013年08月30日至2014年08月29日

体系注册编号：04713Q10293R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：手动轮椅车；QCD-01型防褥疮护理气床垫；康祝系列远红外护具；拔罐器；腰部矫形带；颈部牵引器；旋转式拔罐器；医用分子筛制氧机；MHZ-I型康祝梅花桩走毯；保健枕

有 效 期：	2013年08月30日至2016年08月29日

奥迪亚（北京）科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000291

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：AA系列奥迪亚助听器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

体系注册编号：04713Q10315R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：AA系列奥迪亚助听器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

洋紫荆牙科器材（北京）有限公司

体系注册编号：04713Q10000298

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：定制式固定义齿、定制式活动义齿的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月27日至2016年09月26日

体系注册编号：04713Q10322R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：定制式固定义齿、定制式活动义齿的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月27日至2016年09月26日

江苏省

初次

科迈（常州）电子有限公司

体系注册编号：04713Q10000219

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：ASE系列生物功能反馈仪、PT系列磁热治疗仪、ST系列持续正压呼吸机、多参数病人监护仪、MU100系列尿流量动态监测仪、小型分子筛制氧机（商品名：怡舒福制氧机）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

体系注册编号：04713Q10243R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：ASE系列生物功能反馈仪、PT系列磁热治疗仪、ST系列持续正压呼吸机、多参数病人监护仪、MU100系列尿流量动态监测仪、小型分子筛制氧机（商品名：怡舒福制氧机）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

江苏雷奥生物科技有限公司

体系注册编号：04713Q10090R0M-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：LEO-16系列输卵管通液诊断治疗仪（LEO-1601、LEO-1601A、LEO-1601B）产品的设计开发和生产

有 效 期：	2013年07月12日至2014年07月11日

体系注册编号：04713Q10223R0M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：LEO-3000系列全数字超声诊断仪、LEO-5201系列全自动酶免分析系统、LEO-21系列数字电子阴道镜、LEO-80系列医学影像工作站、LEO-26系列精子质量分析系统、全自动样品处理系统、生殖健康技术服务信息化系统的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月12日至2016年07月11日

南京恒瑞医疗科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000252

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：HREM-01系列高频移动式X射线摄影机和HR2000型数码电子阴道镜  产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

体系注册编号：04713Q10276R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：HREM-01系列高频移动式X射线摄影机和HR2000型数码电子阴道镜  产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

苏州班顺工业气体设备有限公司

体系注册编号：04713Q10094R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：BO系列医用分子筛制氧供气系统（BO-3-S、BO-5-S、BO-8-S、BO-10-S、BO-15-S、BO-20-S、BO-25-S、BO-30-S、BO-40-S、BO-50-S、BO-60-S）产品的设计开发和生产

有 效 期：	2013年07月12日至2014年07月11日

体系注册编号：04713Q10228R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：变压吸附制氮设备、变压吸附制氧设备的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月12日至2016年07月11日

南京舒普思达医疗设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000259

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：持续正压通气系统、医用空气压缩机、笑气吸入镇痛系统、医用保健制氧机、无创呼吸机、呼吸机产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月23日至2016年08月22日

体系注册编号：04713Q10283R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：持续正压通气系统、医用空气压缩机、笑气吸入镇痛系统、医用保健制氧机、无创呼吸机、呼吸机产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月23日至2016年08月22日

江苏普康成像系统有限公司

体系注册编号：04713Q10118R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：数字化医用X射线机（PK-45R）产品的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年08月23日至2014年08月22日

常熟柏宇医疗电子有限公司

体系注册编号：04713Q10000244

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：全胸腔高频脉冲排痰系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

体系注册编号：04713Q10268R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：全胸腔高频脉冲排痰系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

江苏三联生物工程有限公司

体系注册编号：04713Q10000266

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：营养琼脂平板、血琼脂平板、巧克力琼脂平板、哥伦比亚血琼脂平板、葡萄球菌鉴定试剂盒（比色法）、革兰氏阴性杆菌鉴定试剂盒（比色法）、铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌药敏试剂盒（微量肉汤稀释法）、大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌药敏试剂盒（微量肉汤稀释法）、葡萄球菌药敏试剂盒（微量肉汤稀释法）、细菌鉴定及药敏测试仪产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月30日至2016年08月29日

体系注册编号：04713Q10290R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：营养琼脂平板、血琼脂平板、巧克力琼脂平板、哥伦比亚血琼脂平板、葡萄球菌鉴定试剂盒（比色法）、革兰氏阴性杆菌鉴定试剂盒（比色法）、铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌药敏试剂盒（微量肉汤稀释法）、大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌药敏试剂盒（微量肉汤稀释法）、葡萄球菌药敏试剂盒（微量肉汤稀释法）、细菌鉴定及药敏测试仪产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月30日至2016年08月29日

宿州市江海医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000276

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一类病房护理设备：医用病床、推车、床头柜、输液椅、中药柜（根据需要定制）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

体系注册编号：04713Q10300R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一类病房护理设备：医用病床、推车、床头柜、输液椅、中药柜（根据需要定制）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

再认证

张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司

体系注册编号：04713Q10000197

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用废液袋、血液净化处理装置的体外循环管路(商品名：动静脉血液管)、一次性使用麻醉穿刺包(商品名：一次性使用麻醉穿刺器械套件)、一次性使用导尿包、膀胱造瘘管、J型导管、输尿管导管、一次性使用吸氧管、导引钢丝、导引针、微创扩张引流套件、直肠测压管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

体系注册编号：04713Q10217R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用废液袋、血液净化处理装置的体外循环管路(商品名：动静脉血液管)、一次性使用麻醉穿刺包(商品名：一次性使用麻醉穿刺器械套件)、一次性使用导尿包、膀胱造瘘管、J型导管、输尿管导管、一次性使用吸氧管、导引钢丝、导引针、微创扩张引流套件、直肠测压管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

常州市延陵电子设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000198

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：高频电刀、一次性使用高频电刀笔、上肢关节康复器、下肢关节康复器、随弃式导电粘胶极板、自动气压止血带、一次性水冷不沾电凝镊、一次性电刀清洁片的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

体系注册编号：04713Q10218R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：高频电刀、一次性使用高频电刀笔、上肢关节康复器、下肢关节康复器、随弃式导电粘胶极板、自动气压止血带、一次性水冷不沾电凝镊、一次性电刀清洁片的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000204

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：骨接合植入物  金属接骨板、金属直型接骨板、金属直型锁定接骨板、骨接合植入物 金属锁定接骨板、解剖型接骨板、金属解剖型接骨板、解剖型金属锁定接骨板、解剖型锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉、骨接合植入物 金属锁定接骨螺钉、金属接骨螺钉、骨接合植入物  金属接骨螺钉、骨接合植入物  金属骨针、加压滑动鹅头钉、金属股骨颈固定钉、带锁髓内钉、脊柱前路内固定器、脊柱后路内固定器、脊柱内固定系统、椎体融合器、髋关节假体（骨水泥型）、髋关节假体（生物型）、骨扩张器、齿状臂记忆环抱内固定器、加压滑动鹅头钉安装器械包、φ4.5空心钉安装器械包、φ7.3空心钉安装器械包、椎体成形工具包、胫骨带锁髓内钉安装器械包、股骨带锁髓内钉安装器械包、骨牵引针、脊柱微创手术器械包、肱骨髓内钉安装器械包、髋关节假体安装器械包、脊柱后路内固定安装器械包、颈椎前路内固定安装器械包、上肢骨折内固定安装器械包、微型骨折内固定安装器械包、下肢骨折内固定安装器械包、胸腰椎前路内固定安装器械包、重建钢板内固定安装器械包产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

体系注册编号：04713Q10227R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：骨接合植入物  金属接骨板、金属直型接骨板、金属直型锁定接骨板、骨接合植入物 金属锁定接骨板、解剖型接骨板、金属解剖型接骨板、解剖型金属锁定接骨板、解剖型锁定接骨板、金属锁定接骨螺钉、骨接合植入物 金属锁定接骨螺钉、金属接骨螺钉、骨接合植入物  金属接骨螺钉、骨接合植入物  金属骨针、加压滑动鹅头钉、金属股骨颈固定钉、带锁髓内钉、脊柱前路内固定器、脊柱后路内固定器、脊柱内固定系统、椎体融合器、髋关节假体（骨水泥型）、髋关节假体（生物型）、骨扩张器、齿状臂记忆环抱内固定器、加压滑动鹅头钉安装器械包、φ4.5空心钉安装器械包、φ7.3空心钉安装器械包、椎体成形工具包、胫骨带锁髓内钉安装器械包、股骨带锁髓内钉安装器械包、骨牵引针、脊柱微创手术器械包、肱骨髓内钉安装器械包、髋关节假体安装器械包、脊柱后路内固定安装器械包、颈椎前路内固定安装器械包、上肢骨折内固定安装器械包、微型骨折内固定安装器械包、下肢骨折内固定安装器械包、胸腰椎前路内固定安装器械包、重建钢板内固定安装器械包产品的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

南京普朗医用设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000208

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：XF-1系列血红蛋白仪、PL1000系列电解质分析仪及试剂包、XFA6000系列全自动血液细胞分析仪、XFA6000Intelligent系列全自动血液细胞分析仪、XFA9500系列五分类全自动血液细胞分析仪、PL2000系列血气电解质分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月12日至2016年07月11日

体系注册编号：04713Q10222R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：XF-1系列血红蛋白仪、PL1000系列电解质分析仪及试剂包、XFA6000系列全自动血液细胞分析仪、XFA6000Intelligent系列全自动血液细胞分析仪、XFA9500系列五分类全自动血液细胞分析仪、PL2000系列血气电解质分析仪的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月12日至2016年07月11日

南京普澳医疗设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000231

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：麻醉机、呼吸机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

体系注册编号：04713Q10255R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：麻醉机、呼吸机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

南通爱普医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000227

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：全自动注药泵（商品名：爱普）、一次性使用输注泵（商品名：镇痛泵）、生理性海水鼻腔护理喷雾器（商品名：诺斯清）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

体系注册编号：04713Q10251R2M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：全自动注药泵（商品名：爱普）、一次性使用输注泵（商品名：镇痛泵）、生理性海水鼻腔护理喷雾器（商品名：诺斯清）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

常州奥斯迈医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000296

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：金属接骨板（商品名：保护性、支持接骨板）、直型金属接骨板、锁定金属接骨板、金属鹅头接骨板、带锁髓内钉、金属螺钉、锁定金属螺钉、空心锁定螺钉、空心金属螺钉、脊柱后路内固定系统（商品名：Devine）、颈椎前路钢板系统（商品名：Legend）、外固定支架、椎间融合器（商品名：VerFus）、矫形外科(骨科)手术器械产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月27日至2016年09月26日

体系注册编号：04713Q10320R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：金属接骨板（商品名：保护性、支持接骨板）、直型金属接骨板、锁定金属接骨板、金属鹅头接骨板、带锁髓内钉、金属螺钉、锁定金属螺钉、空心锁定螺钉、空心金属螺钉、脊柱后路内固定系统（商品名：Devine）、颈椎前路钢板系统（商品名：Legend）、外固定支架、椎间融合器（商品名：VerFus）、矫形外科(骨科)手术器械产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月27日至2016年09月26日

连云港天诺光学仪器有限公司

体系注册编号：04713Q10000253

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：验光镜片箱、试镜架的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

体系注册编号：04713Q10277R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：验光镜片箱、试镜架的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

南京科进实业有限公司

体系注册编号：04713Q10000223

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：超声经颅多普勒血流分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

体系注册编号：04713Q10247R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：超声经颅多普勒血流分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

南京威达天宇医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000294

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：SKY150型高频移动式X射线摄影机、SKY160型高频移动式X射线摄影机、SKY170型高频C形臂移动式X射线机、SKY180型高频C形臂移动式X射线机、NXS50S型移动式X射线摄影机、NXS100Y型遥控透视X射线机、SKY200型高频医用诊断X射线摄影机产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

体系注册编号：04713Q10318R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：SKY150型高频移动式X射线摄影机、SKY160型高频移动式X射线摄影机、SKY170型高频C形臂移动式X射线机、SKY180型高频C形臂移动式X射线机、NXS50S型移动式X射线摄影机、NXS100Y型遥控透视X射线机、SKY200型高频医用诊断X射线摄影机产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

苏州新区明基高分子医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000209

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用护理包、一次性使用负压吸引球、一次性使用引流管、一次性使用吸引管、一次性使用吸痰包、一次性使用冲洗器、一次性使用冲洗袋、一次性使用食道胃吸引管、一次性使用备皮包、一次性使用导尿包、一次性使用导尿管、负压引流装置、一次性使用引流袋、一次性使用鼻氧管、一次性使用胸腔引流装置 水封式、一次性使用输氧面罩、一次性使用胃管包、负压吸引装置产品的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

体系注册编号：04713Q10232R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用护理包、一次性使用负压吸引球、一次性使用引流管、一次性使用吸引管、一次性使用吸痰包、一次性使用冲洗器、一次性使用冲洗袋、一次性使用食道胃吸引管、一次性使用备皮包、一次性使用导尿包、一次性使用导尿管、负压引流装置、一次性使用引流袋、一次性使用鼻氧管、一次性使用胸腔引流装置 水封式、一次性使用输氧面罩、一次性使用胃管包、负压吸引装置产品的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

江苏远燕医疗设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000249

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：血压计和血压表、听诊器、反光灯、氧气袋、担架、浮标式氧气吸入器、手动气压止血带、额戴反光镜、视力表灯箱、X光片观片灯、超声雾化器、便携式吸痰器产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

体系注册编号：04713Q10273R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：血压计和血压表、听诊器、反光灯、氧气袋、担架、浮标式氧气吸入器、手动气压止血带、额戴反光镜、视力表灯箱、X光片观片灯、超声雾化器、便携式吸痰器产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

无锡市大华激光设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000255

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用钬激光（Ho：YAG）治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

体系注册编号：04713Q10279R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用钬激光（Ho：YAG）治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

浙江省

初次

杭州广发电子技术有限公司

体系注册编号：04713Q10000214

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：电子体温计、电子血压计产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

体系注册编号：04713Q10237R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：电子体温计、电子血压计产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

杭州威德医疗科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000297

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用缝合针、带线缝合针、非吸收性外科缝线产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月27日至2016年09月26日

体系注册编号：04713Q10321R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用缝合针、带线缝合针、非吸收性外科缝线产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月27日至2016年09月26日

宁波奉天海供氧净化成套设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000222

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统产品的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

体系注册编号：04713Q10246R0M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用中心供氧系统；医用中心吸引系统；手术室净化系统工程产品的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

蓝柯实业（淳安）有限公司

体系注册编号：04713Q10000271

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用纱布绷带、医用棉球、医用脱脂纱布、医用脱脂棉、医用棉签产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月30日至2016年08月29日

体系注册编号：04713Q10295R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用纱布绷带、医用棉球、医用脱脂纱布、医用脱脂棉、医用棉签产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月30日至2016年08月29日

浙江万马集团电子有限公司

体系注册编号：04713Q10000284

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：普通病床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

体系注册编号：04713Q10308R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：普通病床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

再认证

宁波圣迪夫医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000274

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：机械手术台、妇产科综合手术台、多功能产床、电动手术台产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月30日至2016年08月29日

体系注册编号：04713Q10298R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：机械手术台、妇产科综合手术台、多功能产床、电动手术台产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月30日至2016年08月29日

德清县新德意医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000203

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用输液器 带针（商品名：一次性使用输液器 带针）、一次性使用无菌注射器 带针（商品名：一次性使用无菌注射器 带针）、一次性使用输液用连通管（商品名：一次性使用输液用连通管）、一次性使用输血器　带针（商品名：一次性使用输血器　带针）、一次性使用无菌导液针、一次性使用无菌溶药注射器（带针）、一次性使用胃肠营养给养器、一次使用精密过滤输液器 涉及过程：设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月12日至2016年07月11日

体系注册编号：04713Q10226R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用输液器 带针（商品名：一次性使用输液器 带针）、一次性使用无菌注射器 带针（商品名：一次性使用无菌注射器 带针）、一次性使用输液用连通管（商品名：一次性使用输液用连通管）、一次性使用输血器　带针（商品名：一次性使用输血器　带针）、一次性使用无菌导液针、一次性使用无菌溶药注射器（带针）、一次性使用胃肠营养给养器、一次使用精密过滤输液器涉及过程：设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月12日至2016年07月11日

宁波慈北医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000242

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：内固定钛板、钛合金螺钉、颌骨牵引器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月09日至2016年08月08日

体系注册编号：04713Q10266R3S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：内固定钛板、钛合金螺钉、颌骨牵引器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月09日至2016年08月08日

浙江大吉医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000273

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用病床、多用妇科床、医用剪、敷料镊、双翼阴道扩张器、流产吸引管、子宫颈扩张器、放取环器械包、止血钳、海绵钳的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

体系注册编号：04713Q10297R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用病床、多用妇科床、医用剪、敷料镊、双翼阴道扩张器、流产吸引管、子宫颈扩张器、放取环器械包、止血钳、海绵钳的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

宁波赛克生物技术有限公司

体系注册编号：04713Q10000233

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：体外诊断试剂(具体产品见附件)的设计开发、生产和服务。 1.肌酸激酶同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） 2.ａ－羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（连续监测法） 3.直接胆红素测定试剂盒（重氮法） 4.门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（连续监测法） 5.丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（比色法） 6.肌酸激酶测定试剂盒（N－乙酰半胱氨酸法） 7.胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法） 8.白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿染料结合法） 9.尿酸测定试剂盒（酶比色法） 10.总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） 11.淀粉酶测定试剂盒（碘比色法） 12.总胆汁酸测定试剂盒（酶比色法） 13.γ－谷氨酰基转移酶测定试剂盒（连续监测法） 14.总胆固醇测定试剂盒（胆固醇氧化酶法） 15.磷测定试剂盒（磷钼酸紫外比色法） 16.总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） 17.葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） 18.载脂蛋白AI测定试剂盒（免疫浊度法） 19.载脂蛋白B测定试剂盒（免疫浊度法） 20.总胆红素测定试剂盒（化学氧化法） 21.葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） 22.丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（连续监测法） 23.直接胆红素测定试剂盒（化学氧化法） 24.低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（选择性水解法） 25.尿素测定试剂盒（脲酶连续监测法） 26.碱性磷酸酶测定试剂盒（对硝基苯磷酸二钠法） 27.高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（选择性抑制法） 28.脂蛋白（a）测定试剂盒（免疫浊度法） 29.乳酸脱氢酶测定试剂盒（连续监测法L→P） 30.镁测定试剂盒（Calmagite络合比色法） 31.淀粉酶测定试剂盒（连续监测法） 32.肌酐测定试剂盒（苦味酸法） 33.载脂蛋白E测定试剂盒（免疫浊度法） 34.总胆红素测定试剂盒（重氮法） 35.前白蛋白测定试剂盒（免疫浊度法） 36.钙测定试剂盒（偶氮胂III络合比色法） 37.果糖胺测定试剂盒（连续监测法） 38.甘油三酯测定试剂盒（酶比色法） 39.补体（C4）测定试剂盒（免疫比浊法） 40.a-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（连续监测法） 41.a 1 微球蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） 42.肌红蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） 43.超敏C反应蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） 44.免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） 45.C反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） 46.β2微球蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） 47.抗链球菌溶血素O测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） 48.转铁蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） 49.甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定试剂盒（连续监测法） 50.补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） 51.微白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） 52.类风湿因子测定试剂盒（免疫比浊法） 53.免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） 54.免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） 55.血红蛋白测定试剂盒（氰化高铁法） 56.腺苷脱氨酶测定试剂盒（连续监测法）

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

体系注册编号：04713Q10257R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：体外诊断试剂(具体产品见附件)的设计开发、生产和服务。 1.肌酸激酶同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） 2.ａ－羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（连续监测法） 3.直接胆红素测定试剂盒（重氮法） 4.门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（连续监测法） 5.丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（比色法） 6.肌酸激酶测定试剂盒（N－乙酰半胱氨酸法） 7.胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法） 8.白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿染料结合法） 9.尿酸测定试剂盒（酶比色法） 10.总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） 11.淀粉酶测定试剂盒（碘比色法） 12.总胆汁酸测定试剂盒（酶比色法） 13.γ－谷氨酰基转移酶测定试剂盒（连续监测法） 14.总胆固醇测定试剂盒（胆固醇氧化酶法） 15.磷测定试剂盒（磷钼酸紫外比色法） 16.总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） 17.葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） 18.载脂蛋白AI测定试剂盒（免疫浊度法） 19.载脂蛋白B测定试剂盒（免疫浊度法） 20.总胆红素测定试剂盒（化学氧化法） 21.葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） 22.丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（连续监测法） 23.直接胆红素测定试剂盒（化学氧化法） 24.低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（选择性水解法） 25.尿素测定试剂盒（脲酶连续监测法） 26.碱性磷酸酶测定试剂盒（对硝基苯磷酸二钠法） 27.高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（选择性抑制法） 28.脂蛋白（a）测定试剂盒（免疫浊度法） 29.乳酸脱氢酶测定试剂盒（连续监测法L→P） 30.镁测定试剂盒（Calmagite络合比色法） 31.淀粉酶测定试剂盒（连续监测法） 32.肌酐测定试剂盒（苦味酸法） 33.载脂蛋白E测定试剂盒（免疫浊度法） 34.总胆红素测定试剂盒（重氮法） 35.前白蛋白测定试剂盒（免疫浊度法） 36.钙测定试剂盒（偶氮胂III络合比色法） 37.果糖胺测定试剂盒（连续监测法） 38.甘油三酯测定试剂盒（酶比色法） 39.补体（C4）测定试剂盒（免疫比浊法） 40.a-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（连续监测法） 41.a 1 微球蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） 42.肌红蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） 43.超敏C反应蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） 44.免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） 45.C反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） 46.β2微球蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） 47.抗链球菌溶血素O测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） 48.转铁蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） 49.甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定试剂盒（连续监测法） 50.补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） 51.微白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） 52.类风湿因子测定试剂盒（免疫比浊法） 53.免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） 54.免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） 55.血红蛋白测定试剂盒（氰化高铁法） 56.腺苷脱氨酶测定试剂盒（连续监测法）

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

宁波市鄞州先锋电子仪表厂

体系注册编号：04713Q10000288

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：浮标式氧气吸入器产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

体系注册编号：04713Q2****R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：超声波清洗机、内镜清洗工作站的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

宁波瑞源生物科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000289

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。 1.总胆汁酸检测试剂盒（循环酶法） 2.α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（速率法） 3.丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（连续监测法） 4.天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（连续监测法）； 5.碱性磷酸酶检测试剂盒（对硝基苯磷酸二钠,2-氨基-2-甲基丙醇法） 6.γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒（γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺法） 7.总蛋白检测试剂盒（双缩脲法） 8.白蛋白检测试剂盒（溴甲酚绿法） 9.总胆红素检测试剂盒（化学氧化法） 10.直接胆红素检测试剂盒（化学氧化法） 11.前白蛋白检测试剂盒（免疫浊度法） 12.胆碱酯酶检测试剂盒（硫代丁酰胆碱法） 13.肌酸激酶检测试剂盒（N-乙酰半胱氨酸法） 14.肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） 15.乳酸脱氢酶检测试剂盒（乳酸→丙酮酸法） 16.α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（连续监测法） 17.肌酐检测试剂盒(苦味酸法) 18.肌酐检测试剂盒（肌氨酸氧化酶法） 19.尿素氮检测试剂盒（脲酶-谷氨酸脱氢酶法） 20.尿酸检测试剂盒（酶比色法） 21.β2微球蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 22.胱氨酸蛋白酶抑制剂C检测试剂盒（免疫比浊法） 23.葡萄糖检测试剂盒（已糖激酶法） 24.葡萄糖检测试剂盒（氧化酶法） 25.果糖胺检测试剂盒（四氮唑蓝显色法） 26.β-羟丁酸检测试剂盒（酶比色法） 27.甘油三酯检测试剂盒（酶比色法） 28.总胆固醇检测试剂盒（酶比色法） 29.高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（选择性抑制法） 30.低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（选择性清除法） 31.载脂蛋白A-Ⅰ检测试剂盒（免疫浊度法） 32.载脂蛋白B检测试剂盒（免疫浊度法） 33.脂蛋白（a）检测试剂盒（胶乳浊度法） 34.钙离子检测试剂盒（偶氮胂Ⅲ法） 35.镁离子检测试剂盒(偶氮胂Ⅰ法) 36.无机磷检测试剂盒（紫外法） 37.二氧化碳检测试剂盒（酶法） 38.血清铁检测试剂盒(亚铁嗪法) 39.抗链球菌溶血素O检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 40.C反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 41.淀粉酶检测试剂盒（4,6-亚乙基-α,D-麦芽七糖苷-对硝基苯酚底物法) 42. 糖化血红蛋白检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) 43.血管紧张素转换酶检测试剂盒（连续监测法） 44.同型半胱氨酸检测试剂盒（循环酶法） 45.脑脊液与尿总蛋白检测试剂盒(邻苯三酚红钼法) 46.D二聚体检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 47.微量白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） 48.视黄醇结合蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） 49.类风湿因子检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 50.铜蓝蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) 51.肌红蛋白检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) 52.载脂蛋白E检测试剂盒（免疫比浊法） 53.免疫球蛋白IgM检测试剂盒（免疫比浊法） 54.纤维蛋白（原）降解产物检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 55.乳酸脱氢酶同工酶Ⅰ检测试剂盒（化学抑制法） 56.葡萄糖检测试剂盒(氧化酶法/单试剂) 57.转铁蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) 58.丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（速率法/单试剂） 59.葡萄糖-6-磷酸脱氢酶检测试剂盒（速率法） 60.锌离子检测试剂盒(络合比色法) 61.天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） 62.甘油三酯检测试剂盒（酶比色法/单试剂） 63.免疫球蛋白IgE检测试剂盒（免疫比浊法） 64.补体C4检测试剂盒（免疫比浊法） 65.乳酸检测试剂盒（酶比色法） 66.尿酸检测试剂盒(酶比色法/单试剂) 67.总铁结合力检测试剂盒(Ferene法) 68.免疫球蛋白IgA检测试剂盒（免疫比浊法） 69.纤维蛋白原检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 70.总胆红素检测试剂盒(2,4-二氯苯胺重氮法) 71.铁蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） 72.碱性磷酸酶检测试剂盒（速率法/单试剂） 73.直接胆红素检测试剂盒(2,4-二氯苯胺重氮法) 74.免疫球蛋白IgG检测试剂盒（免疫比浊法） 75.补体C3检测试剂盒（免疫比浊法） 76.胰淀粉酶检测试剂盒(EPS-G7法) 77.甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶检测试剂盒（速率法） 78.α1微球蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） 79.超敏C反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 80.天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（速率法/单试剂） 81.尿素氮检测试剂盒（脲酶-谷氨酸脱氢酶法/单试剂） 82.总胆固醇检测试剂盒（酶比色法/单试剂） 83.脂肪酶检测试剂盒（酶比色法） 84.亮氨酸氨基转肽酶检测试剂盒（速率法） 85.5”-核苷酸酶检测试剂盒（酶比色法） 86.腺苷脱氨酶检测试剂盒（酶比色法） 87.载脂蛋白C2检测试剂盒（免疫比浊法） 88.抗凝血酶Ⅲ检测试剂盒（免疫比浊法） 89.氯离子检测试剂盒（硫氰酸汞终点法） 90.肌钙蛋白I检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 91.铜离子检测试剂盒（比色法） 92.糖化白蛋白检测试剂盒（酶法） 93.谷氨酸脱氢酶检测试剂盒（比色法） 94.糖化血红蛋白检测试剂盒（酶法） 95.缺血修饰白蛋白检测试剂盒（游离钴比色法） 96.胰岛素检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 97.钾离子检测试剂盒（酶法） 98.单胺氧化酶检测试剂盒（连续监测法） 99.N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶检测试剂盒（比色法） 100.钠离子检测试剂盒（酶法） 101.游离脂肪酸检测试剂盒（酶比色法） 102.中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 103.胃蛋白酶原I检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 104.胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 105.磷脂检测试剂盒（氧化酶法） 106.唾液酸检测试剂盒（酶法） 107.α2巨球蛋白检测试剂盒（免疫比浊法）

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

体系注册编号：04713Q10313R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。   1.总胆汁酸检测试剂盒（循环酶法） 2.α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（速率法） 3.丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（连续监测法） 4.天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（连续监测法）； 5.碱性磷酸酶检测试剂盒（对硝基苯磷酸二钠,2-氨基-2-甲基丙醇法） 6.γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒（γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺法） 7.总蛋白检测试剂盒（双缩脲法） 8.白蛋白检测试剂盒（溴甲酚绿法） 9.总胆红素检测试剂盒（化学氧化法） 10.直接胆红素检测试剂盒（化学氧化法） 11.前白蛋白检测试剂盒（免疫浊度法） 12.胆碱酯酶检测试剂盒（硫代丁酰胆碱法） 13.肌酸激酶检测试剂盒（N-乙酰半胱氨酸法） 14.肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） 15.乳酸脱氢酶检测试剂盒（乳酸→丙酮酸法） 16.α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（连续监测法） 17.肌酐检测试剂盒(苦味酸法) 18.肌酐检测试剂盒（肌氨酸氧化酶法） 19.尿素氮检测试剂盒（脲酶-谷氨酸脱氢酶法） 20.尿酸检测试剂盒（酶比色法） 21.β2微球蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 22.胱氨酸蛋白酶抑制剂C检测试剂盒（免疫比浊法） 23.葡萄糖检测试剂盒（已糖激酶法） 24.葡萄糖检测试剂盒（氧化酶法） 25.果糖胺检测试剂盒（四氮唑蓝显色法） 26.β-羟丁酸检测试剂盒（酶比色法） 27.甘油三酯检测试剂盒（酶比色法） 28.总胆固醇检测试剂盒（酶比色法） 29.高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（选择性抑制法） 30.低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（选择性清除法） 31.载脂蛋白A-Ⅰ检测试剂盒（免疫浊度法） 32.载脂蛋白B检测试剂盒（免疫浊度法） 33.脂蛋白（a）检测试剂盒（胶乳浊度法） 34.钙离子检测试剂盒（偶氮胂Ⅲ法） 35.镁离子检测试剂盒(偶氮胂Ⅰ法) 36.无机磷检测试剂盒（紫外法） 37.二氧化碳检测试剂盒（酶法） 38.血清铁检测试剂盒(亚铁嗪法) 39.抗链球菌溶血素O检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 40.C反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 41.淀粉酶检测试剂盒（4,6-亚乙基-α,D-麦芽七糖苷-对硝基苯酚底物法) 42. 糖化血红蛋白检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) 43.血管紧张素转换酶检测试剂盒（连续监测法） 44.同型半胱氨酸检测试剂盒（循环酶法） 45.脑脊液与尿总蛋白检测试剂盒(邻苯三酚红钼法) 46.D二聚体检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 47.微量白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） 48.视黄醇结合蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） 49.类风湿因子检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 50.铜蓝蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) 51.肌红蛋白检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) 52.载脂蛋白E检测试剂盒（免疫比浊法） 53.免疫球蛋白IgM检测试剂盒（免疫比浊法） 54.纤维蛋白（原）降解产物检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 55.乳酸脱氢酶同工酶Ⅰ检测试剂盒（化学抑制法） 56.葡萄糖检测试剂盒(氧化酶法/单试剂) 57.转铁蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) 58.丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（速率法/单试剂） 59.葡萄糖-6-磷酸脱氢酶检测试剂盒（速率法） 60.锌离子检测试剂盒(络合比色法) 61.天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） 62.甘油三酯检测试剂盒（酶比色法/单试剂） 63.免疫球蛋白IgE检测试剂盒（免疫比浊法） 64.补体C4检测试剂盒（免疫比浊法） 65.乳酸检测试剂盒（酶比色法） 66.尿酸检测试剂盒(酶比色法/单试剂) 67.总铁结合力检测试剂盒(Ferene法) 68.免疫球蛋白IgA检测试剂盒（免疫比浊法） 69.纤维蛋白原检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 70.总胆红素检测试剂盒(2,4-二氯苯胺重氮法) 71.铁蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） 72.碱性磷酸酶检测试剂盒（速率法/单试剂） 73.直接胆红素检测试剂盒(2,4-二氯苯胺重氮法) 74.免疫球蛋白IgG检测试剂盒（免疫比浊法） 75.补体C3检测试剂盒（免疫比浊法） 76.胰淀粉酶检测试剂盒(EPS-G7法) 77.甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶检测试剂盒（速率法） 78.α1微球蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） 79.超敏C反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 80.天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（速率法/单试剂） 81.尿素氮检测试剂盒（脲酶-谷氨酸脱氢酶法/单试剂） 82.总胆固醇检测试剂盒（酶比色法/单试剂） 83.脂肪酶检测试剂盒（酶比色法） 84.亮氨酸氨基转肽酶检测试剂盒（速率法） 85.5”-核苷酸酶检测试剂盒（酶比色法） 86.腺苷脱氨酶检测试剂盒（酶比色法） 87.载脂蛋白C2检测试剂盒（免疫比浊法） 88.抗凝血酶Ⅲ检测试剂盒（免疫比浊法） 89.氯离子检测试剂盒（硫氰酸汞终点法） 90.肌钙蛋白I检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 91.铜离子检测试剂盒（比色法） 92.糖化白蛋白检测试剂盒（酶法） 93.谷氨酸脱氢酶检测试剂盒（比色法） 94.糖化血红蛋白检测试剂盒（酶法） 95.缺血修饰白蛋白检测试剂盒（游离钴比色法） 96.胰岛素检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 97.钾离子检测试剂盒（酶法） 98.单胺氧化酶检测试剂盒（连续监测法） 99.N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶检测试剂盒（比色法） 100.钠离子检测试剂盒（酶法） 101.游离脂肪酸检测试剂盒（酶比色法） 102.中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 103.胃蛋白酶原I检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 104.胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 105.磷脂检测试剂盒（氧化酶法） 106.唾液酸检测试剂盒（酶法） 107.α2巨球蛋白检测试剂盒（免疫比浊法）

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

浙江好络维医疗技术有限公司

体系注册编号：04713Q10000277

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：无线网络生理参数监测系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

体系注册编号：04713Q10301R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：无线网络生理参数监测系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

绍兴花为媒医用配套有限公司

体系注册编号：04713Q10000302

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：ES型多功能电动病床、MS型病床、J型急诊推床、HQ型骨科牵引床、YL型婴儿床、ME-S型两摇四折病床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月27日至2016年09月26日

体系注册编号：04713Q10326R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：ES型多功能电动病床、MS型病床、J型急诊推床、HQ型骨科牵引床、YL型婴儿床、ME-S型两摇四折病床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月27日至2016年09月26日

宁波登煌医疗器材有限公司

体系注册编号：04713Q10000225

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用悬浮床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月01日至2016年06月30日

体系注册编号：04713Q10249R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用悬浮床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

产品认证

宁波戴维医疗器械股份有限公司（原宁波戴维医疗器械有限公司）

产品注册编号：04713P10014R3M

认证标准：产品认证

覆盖范围：婴儿培养箱（YP-100、YP-100A、YP-100B、YP-100AB、YP-90、YP-90A、YP-90B、YP-90AB、YP-930、YP-920、YP-910、YP-970）

有 效 期：	2013年08月16日至2017年08月15日

山东省

初次

济南奥尔尼医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10098R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：高压低频治疗仪（TYS-9000A、TYS-9000B 、TYS-9000C、TYS-9000D、TYS-9000E、TYS-9000F）的设计开发和生产

有 效 期：	2013年07月19日至2014年07月18日

山东凯洋医疗科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000250

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用手动病床产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

体系注册编号：04713Q10274R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用手动病床产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

山东赛克赛斯药业科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000207

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：手术防粘连液（商品名：赛必妥）、EVAL非粘附性液体栓塞剂（商品名：伊维尔）、复合微孔多聚糖止血粉（商品名：瞬时）、活性脱敏健齿膏、排龈膏、排龈枪、鼻用过敏原阻隔软膏、复合微孔材料止血包、双糖口干缓解含漱液产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

体系注册编号：04713Q10231R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：手术防粘连液（商品名：赛必妥）、EVAL非粘附性液体栓塞剂（商品名：伊维尔）、复合微孔多聚糖止血粉（商品名：瞬时）、活性脱敏健齿膏、排龈膏、排龈枪、鼻用过敏原阻隔软膏、复合微孔材料止血包、双糖口干缓解含漱液产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

济南鑫贝西生物技术有限公司

体系注册编号：04713Q10000220

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：BIOBASE系列分立式全自动生化分析仪；生物安全柜；BYKG系列医用空气隔离装置产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

烟台正海生物技术有限公司

体系注册编号：04713Q10000265

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：口腔修复膜（商品名：海奥）产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月30日至2016年08月29日

体系注册编号：04713Q10120R0M-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：生物骨（（颗粒型： ZB-KL-0.25-A（粒径0.25mm～1mm，0.25g/瓶）、ZB-KL-0.5-A（粒径0.25mm～1mm，0.5g/瓶）、ZB-KL-1-A（粒径0.25mm～1mm，1g/瓶）、ZB-KL-0.5-B（粒径1～2mm，0.5g/瓶）、ZB-KL-2-B（粒径1～2mm，2g/瓶）、ZB-KL-1-C（粒径2～6mm，1g/瓶）、ZB-KL-2-C（粒径2～6mm，2g/瓶）)、（圆柱型： ZB-ZX-1（Φ：8mm，H：5mm）、ZB-ZX-2（Φ：8mm，H：10mm）、ZB-ZX-3（Φ：8mm，H：20mm））、（块型：ZB-KX-1（5mm×10mm×10mm）、ZB-KX-2（5mm×10mm×20mm）、ZB-KX-3（5mm×10mm×30mm））产品的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年08月30日至2014年08月29日

体系注册编号：04713Q10121R0M-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：皮肤修复膜（商品名：海孚）（5×5cm、10×10cm）产品的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年08月30日至2014年08月29日

体系注册编号：04713Q10122R0M-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：生物膜（商品名：海奥）（ZY-2×3, ZY-2×10, ZY-3×4, ZY-3×6, ZY-3×8, ZY-4×5, ZY-4×6, ZY-6×8, ZY-8×10, ZY-8×12, ZY-10×10）产品的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年08月30日至2014年08月29日

体系注册编号：04713Q10289R0M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：口腔修复膜（商品名：海奥）产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月30日至2016年08月29日

再认证

龙口市双鹰医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000275

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用X射线防护系列制品、防护服和性腺防护器具、医用诊断X射线辐射防护器具装置及用具、远红外理疗仪、床式医用气垫的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月30日至2016年08月29日

体系注册编号：04713Q10299R4M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用X射线防护系列制品、防护服和性腺防护器具、医用诊断X射线辐射防护器具装置及用具、远红外理疗仪、床式医用气垫的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月30日至2016年08月29日

烟台计生药械有限公司

体系注册编号：04713Q10000192

认证标准：YY/T0287-2030

覆盖范围：元宫型含铜宫内节育器、元宫型含铜含吲哚美辛宫内节育器、元宫型Cu365宫内节育器、一次性使用计划生育手术包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

体系注册编号：04713Q10212R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：元宫型含铜宫内节育器、元宫型含铜含吲哚美辛宫内节育器、元宫型Cu365宫内节育器、一次性使用计划生育手术包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

山东康力医疗器械科技有限公司（原枣庄市康力医疗用品有限公司）

体系注册编号：04713Q10000229

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包（商品名：一次性使用麻醉穿刺包）、一次性使用导尿盒（包）、无菌橡胶外科手套、一次性使用无菌敷料包、新生儿脐带结扎保护带、一次性使用手术室用品、一次性使用气管插管包、医用外科纱布敷料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

体系注册编号：04713Q10253R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包（商品名：一次性使用麻醉穿刺包）、一次性使用导尿盒（包）、无菌橡胶外科手套、一次性使用无菌敷料包、新生儿脐带结扎保护带、一次性使用手术室用品、一次性使用气管插管包、医用外科纱布敷料的设计开发、生产和服务。。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

青岛海尔特种电器有限公司

体系注册编号：04713Q10000154

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用血液冷藏箱、医用低温保存箱、生物安全柜、医用清洗消毒机、低温等离子体灭菌器、PCR扩增仪、医用冷藏箱、医用冷藏冷冻箱、洁净工作台、HRLM立式压力蒸汽灭菌器产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

体系注册编号：04713Q10171R2M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用血液冷藏箱、医用低温保存箱、生物安全柜、医用清洗消毒机、低温等离子体灭菌器、PCR扩增仪、医用冷藏箱、医用冷藏冷冻箱、洁净工作台、HRLM立式压力蒸汽灭菌器产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

威海众恒医疗设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000202

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：ZD型体外电场热疗机、ZZ型骨创伤治疗仪、光电理疗仪产品的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月26日至2016年07月25日

体系注册编号：04713Q10225R2M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：ZD型体外电场热疗机、ZZ型骨创伤治疗仪、光电理疗仪产品的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月26日至2016年07月25日

烟台万利医用品有限公司

体系注册编号：04713Q10000248

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用可降解防术后粘连壳聚糖（商品名：粘停宁）、一次性水凝胶护眼敷料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

体系注册编号：04713Q10272R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用可降解防术后粘连壳聚糖（商品名：粘停宁）、一次性水凝胶护眼敷料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

青岛美迪康数字工程有限公司

体系注册编号：04713Q10000282

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：美迪康医学影像管理系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

体系注册编号：04713Q10306R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：美迪康医学影像管理系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

产品认证

山东兰桥医学科技有限公司

产品注册编号：04713P10011R2S

认证标准：产品认证

覆盖范围：三分类血液分析仪（CA-700、CA-900、CA-980）、五分类血液分析仪（A5）

有 效 期：	2013年07月19日至2017年07月18日

烟台宏远氧业有限公司

产品注册编号：04713P10015R4M

认证标准：产品认证

有 效 期：	2013年08月1覆盖范围：医用空气加压氧舱 （一舱二室四门规格型号：（注：氧舱直径后的D代表单治疗舱体）GY2200D-A、GY2200D-B、GY2200D-C、GY2400D-A、GY2400D -B、GY2400D-C、GY2600D-A、GY2600D-B、GY2800D-A、GY2800D-B、GY2800D-C、GY3000D-A、GY3000D-B、GY3200D-A、GY3200D-B、GY3200D-C、GY3200D-D、GY3400D-A、GY3400D-B、GY3400D-C、GY3400D-D、GY3600D-A、GY3600D-B、GY3600D-C、GY3600D-D、GY3800D-A、GY3800D-B、GY3800D-C、GY3800D-D 三舱七门：GY2800、GY2800-A、GY2800-B、GY3000、GY3000-A、GY3000-B、GY3200、GY3200-A、GY3200-B、GY3200-C、GY3200-D、GY3400、GY3400-A、GY3400-B、GY3400-C、GY3400-D、GY3600、GY3600-A、GY3600-B、GY3600-C、GY3600-D、GY3800、GY3800-A、GY3800-B、GY3800-C、GY3800-D、GY4000、GY4000-A、GY4000-B、GY4000-C、GY4000-D、GY4200、GY4200-A、GY4200-B、GY4200-C、GY4200-D）

2日至2017年08月11日

广东省

初次

佛山市凯源医疗设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000278

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用手动病床、手动骨科牵引病床、电动病床、电动轮椅车、手动轮椅车产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

体系注册编号：04713Q10302R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用手动病床、手动骨科牵引病床、电动病床、电动轮椅车、手动轮椅车产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

深圳中科优瑞医疗科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000300

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：指夹式脉搏血氧仪、酶标分析仪、自动酶标洗板机、电解质分析仪、壁挂式诊断系统、组合式诊断系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月27日至2016年09月26日

体系注册编号：04713Q10324R0M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：指夹式脉搏血氧仪、酶标分析仪、自动酶标洗板机、电解质分析仪、壁挂式诊断系统、组合式诊断系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月27日至2016年09月26日

广州科方生物技术有限公司

体系注册编号：04713Q10000240

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：全自动生化分析仪和体外诊断试剂产品（具体产品见附页）的设计开发、生产和服务。 1     葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）定量检测试剂盒（速率法）     2     类风湿因子（RF）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）     3     超敏C-反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）     4     糖化血清蛋白（果糖胺/GSP）测定试剂盒（NBT法） 5     α-羟丁酸脱氢酶（HBDH）测定试剂盒（速率法）     6     钙离子（Ca）测定试剂盒（偶氮胂Ⅲ法）     7     胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒（速率法）     8     脂蛋白a（Lpa）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）     9     葡萄糖（GLU）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）     10     视黄醇结合蛋白（RBP）测定试剂盒（免疫比浊法） 11     白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法）     12     碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（速率法）     13     肌酸激酶（CK）测定试剂盒（速率法）     14     胱氨酸蛋白酶抑制剂C（Cys C）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）     15     抗链球菌溶血素O（ASO）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）     16     直接胆红素（DBil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）     17     5”-核苷酸酶（5”-NT）测定试剂盒（速率法） 18     前白蛋白（PA）测定试剂盒（免疫比浊法）     19     总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法）     20     β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）     21     肌酸激酶同工酶（CK-MB）测定试剂盒（免疫抑制法）     22     a-淀粉酶（a-AMY）测定试剂盒（速率法）     23     糖化血红蛋白（HbA1C）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 24     同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶法） 25     总胆红素（TBil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）     26     丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（速率法）     27     天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（速率法）     28     C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）     29     α-L-岩藻糖苷酶（AFU）测定试剂盒（速率法）     30     L-γ-谷氨酰基转移酶（GGT）测定试剂盒（速率法） 31     乳酸脱氢酶（LDH）测定试剂盒（速率法） 32     电解质缓冲液（电极法） 33     电解质参比液（电极法） 34     补体C4（C4）测定试剂盒（免疫比浊法） 35     补体C3（C3）测定试剂盒（免疫比浊法） 36     1,5-脱水葡糖醇（1,5-AG）测定试剂盒（酶法） 37     电解质内标液（电极法） 38     尿微量白蛋白（MAlb）测定试剂盒（免疫比浊法） 39     葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）测定试剂盒（比值法） 40     免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒（免疫比浊法） 41     糖化白蛋白（GA）测定试剂盒（酶法） 42     D—二聚体（D—Dimer）测定试剂盒（免疫比浊法） 43     免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒（免疫比浊法） 44     免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒（免疫比浊法） 45     β—N —乙酰氨基葡萄糖苷酶（NAG）测定试剂盒（速率法） 46     红细胞脆性（EFT）测定试剂盒（直接比色法） 47     高密度脂蛋白胆固醇（HDL—C）测定试剂盒（直接法） 48     尿素（Urea）测定试剂盒（速率法） 49     总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（循环酶法） 50     低密度脂蛋白胆固醇（LDL—C）测定试剂盒（直接法） 51     载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒（免疫比浊法） 52     尿酸（UA）测定试剂盒（尿酸酶法） 53     甘油三酯（TG）测定试剂盒（酶法） 54     二氧化碳（CO2）测定试剂盒（PEPC酶法） 55     载脂蛋白A1（ApoA1） 测定试剂盒（免疫透射比浊法） 56     总胆固醇（TCHO）测定试剂盒（酶法） 57     肌酐（Cr）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） 58     腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒（速率法）

有 效 期：	2013年08月09日至2016年08月08日

体系注册编号：04713Q10264R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：全自动生化分析仪和体外诊断试剂产品（具体产品见附页）的设计开发、生产和服务。 1     葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）定量检测试剂盒（速率法）     2     类风湿因子（RF）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）     3     超敏C-反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）     4     糖化血清蛋白（果糖胺/GSP）测定试剂盒（NBT法） 5     α-羟丁酸脱氢酶（HBDH）测定试剂盒（速率法）     6     钙离子（Ca）测定试剂盒（偶氮胂Ⅲ法）     7     胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒（速率法）     8     脂蛋白a（Lpa）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）     9     葡萄糖（GLU）测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）     10     视黄醇结合蛋白（RBP）测定试剂盒（免疫比浊法） 11     白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法）     12     碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（速率法）     13     肌酸激酶（CK）测定试剂盒（速率法）     14     胱氨酸蛋白酶抑制剂C（Cys C）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）     15     抗链球菌溶血素O（ASO）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）     16     直接胆红素（DBil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）     17     5”-核苷酸酶（5”-NT）测定试剂盒（速率法） 18     前白蛋白（PA）测定试剂盒（免疫比浊法）     19     总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法）     20     β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）     21     肌酸激酶同工酶（CK-MB）测定试剂盒（免疫抑制法）     22     a-淀粉酶（a-AMY）测定试剂盒（速率法）     23     糖化血红蛋白（HbA1C）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） 24     同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶法） 25     总胆红素（TBil）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）     26     丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（速率法）     27     天门冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂盒（速率法）     28     C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）     29     α-L-岩藻糖苷酶（AFU）测定试剂盒（速率法）     30     L-γ-谷氨酰基转移酶（GGT）测定试剂盒（速率法） 31     乳酸脱氢酶（LDH）测定试剂盒（速率法） 32     电解质缓冲液（电极法） 33     电解质参比液（电极法） 34     补体C4（C4）测定试剂盒（免疫比浊法） 35     补体C3（C3）测定试剂盒（免疫比浊法） 36     1,5-脱水葡糖醇（1,5-AG）测定试剂盒（酶法） 37     电解质内标液（电极法） 38     尿微量白蛋白（MAlb）测定试剂盒（免疫比浊法） 39     葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）测定试剂盒（比值法） 40     免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒（免疫比浊法） 41     糖化白蛋白（GA）测定试剂盒（酶法） 42     D—二聚体（D—Dimer）测定试剂盒（免疫比浊法） 43     免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒（免疫比浊法） 44     免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒（免疫比浊法） 45     β—N —乙酰氨基葡萄糖苷酶（NAG）测定试剂盒（速率法） 46     红细胞脆性（EFT）测定试剂盒（直接比色法） 47     高密度脂蛋白胆固醇（HDL—C）测定试剂盒（直接法） 48     尿素（Urea）测定试剂盒（速率法） 49     总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（循环酶法） 50     低密度脂蛋白胆固醇（LDL—C）测定试剂盒（直接法） 51     载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒（免疫比浊法） 52     尿酸（UA）测定试剂盒（尿酸酶法） 53     甘油三酯（TG）测定试剂盒（酶法） 54     二氧化碳（CO2）测定试剂盒（PEPC酶法） 55     载脂蛋白A1（ApoA1） 测定试剂盒（免疫透射比浊法） 56     总胆固醇（TCHO）测定试剂盒（酶法） 57     肌酐（Cr）测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） 58     腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒（速率法）

有 效 期：	2013年08月09日至2016年08月08日

深圳理邦实验生物电子有限公司

体系注册编号：04713Q10000191

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：全自动血细胞分析仪、全自动血细胞分析仪用稀释液、全自动血细胞分析仪用溶血剂、全自动血细胞分析仪用清洁液、血细胞分析仪用试剂包（溶血剂稀释液）（商品名：HD-50试剂包）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

体系注册编号：04713Q10201R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：全自动血细胞分析仪、全自动血细胞分析仪用稀释液、全自动血细胞分析仪用溶血剂、全自动血细胞分析仪用清洁液、血细胞分析仪用试剂包（溶血剂稀释液）（商品名：HD-50试剂包）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

广州市贝立医学科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000226

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：电解质分析仪应用试剂（离子选择电极法）、稀释液、溶血剂、清洗液 (医疗器械配套使用产品) 产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

体系注册编号：04713Q10250R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：电解质分析仪应用试剂（离子选择电极法）、稀释液、溶血剂、清洗液 (医疗器械配套使用产品) 产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

再认证

深圳市开立科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000215

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：超声彩色多普勒诊断仪、彩色多普勒超声诊断仪、便携式彩色多普勒超声诊断仪、推车式B型超声诊断仪、手提式B型超声诊断仪、超声换能器、双翼阴道扩张器的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月26日至2016年07月25日

体系注册编号：04713Q10238R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：超声彩色多普勒诊断仪、彩色多普勒超声诊断仪、便携式彩色多普勒超声诊断仪、推车式B型超声诊断仪、手提式B型超声诊断仪、超声换能器、双翼阴道扩张器的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月26日至2016年07月25日

珠海弘陞生物科技开发有限公司

体系注册编号：04713Q10000232

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：多功能血液净化治疗装置的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

体系注册编号：04713Q10256R3S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：多功能血液净化治疗装置的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（原深圳市理邦精密仪器有限公司）

体系注册编号：04713Q10000196

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：便携式全数字彩色超声诊断系统、心电导联线和心电主电缆、超声多普勒胎儿监护仪、胎心多普勒仪、中央监护系统、产科综合诊断监护系统（商品名：围产期保健仪）、B型超声诊断仪、多参数监护仪、经颅多普勒血流分析仪、产科专用监护仪、单道心电图机/多道心电图机、电子阴道镜、数字式六道心电图机、数字式十二道心电图机、胎儿/母亲监护仪、心电工作站、血氧饱和度监测仪、全数字超声诊断系统、指式血氧仪、便携式胎心多普勒仪、动态心电图工作站、心电数据管理系统软件的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月12日至2016年07月11日

体系注册编号：04713Q10216R3L

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：便携式全数字彩色超声诊断系统、心电导联线和心电主电缆、超声多普勒胎儿监护仪、胎心多普勒仪、中央监护系统、产科综合诊断监护系统（商品名：围产期保健仪）、B型超声诊断仪、多参数监护仪、经颅多普勒血流分析仪、产科专用监护仪、单道心电图机/多道心电图机、电子阴道镜、数字式六道心电图机、数字式十二道心电图机、胎儿/母亲监护仪、心电工作站、血氧饱和度监测仪、全数字超声诊断系统、指式血氧仪、便携式胎心多普勒仪、动态心电图工作站、心电数据管理系统软件的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月12日至2016年07月11日

深圳雷杜生命科学股份有限公司

体系注册编号：04713Q10000290

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：半自动生化分析仪、全自动生化分析仪、酶标分析仪、全自动洗板机、半自动凝血分析仪、尿液化学分析仪、自动蛋白印迹仪、全自动血细胞分析仪、全自动凝血分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

体系注册编号：04713Q10314R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：半自动生化分析仪、全自动生化分析仪、酶标分析仪、全自动洗板机、半自动凝血分析仪、尿液化学分析仪、自动蛋白印迹仪、全自动血细胞分析仪、全自动凝血分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

深圳市科曼医疗设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000171

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：多参数监护仪、母亲/胎儿/病人多参数监护仪、单道和三道心电图机、六道和十二道心电图机、中央监护系统、多参数胎心仪、微波治疗仪、心电工作站、病人多参数监护仪、新生儿专用监护仪、注射泵（商品名：静脉输注工作站）、麻醉机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

体系注册编号：04713Q10191R2M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：多参数监护仪、母亲/胎儿/病人多参数监护仪、单道和三道心电图机、六道和十二道心电图机、中央监护系统、多参数胎心仪、微波治疗仪、心电工作站、病人多参数监护仪、新生儿专用监护仪、注射泵（商品名：静脉输注工作站）、麻醉机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

深圳市中微泽电子有限公司

体系注册编号：04713Q10000211

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：胎儿/孕妇监护仪(商品名：母胎监护仪)、多参数监护仪、臭氧妇科治疗仪、低频电子脉冲治疗仪(商品名称：产后康复治疗仪)的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

体系注册编号：04713Q10234R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：胎儿/孕妇监护仪(商品名：母胎监护仪)、多参数监护仪、臭氧妇科治疗仪、低频电子脉冲治疗仪(商品名称：产后康复治疗仪)的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

珠海森龙生物科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000217

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：全自动生化分析仪产品的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月26日至2016年07月25日

体系注册编号：04713Q10241R2M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：全自动生化分析仪产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月26日至2016年07月25日

深圳市凯沃尔电子有限公司

体系注册编号：04713Q10000236

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：数字式心电图机、多参数监护仪、超声多普勒胎儿心率仪（商品名：多普勒胎心仪）、脉搏血氧仪、胎儿监护仪、B型超声诊断仪、心电工作站的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月09日至2016年08月08日

体系注册编号：04713Q10

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：数字式心电图机、多参数监护仪、超声多普勒胎儿心率仪（商品名：多普勒胎心仪）、脉搏血氧仪、胎儿监护仪、B型超声诊断仪、心电工作站的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月09日至2016年08月08日

产品认证

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（原深圳市理邦精密仪器有限公司）

产品注册编号：04713P10009R1L

认证标准：产品认证

覆盖范围：全数字超声诊断系统（DUS3、DUS6、DUS 6Plus、DUS 7、DUS 8、DUS 8Plus、DUS 2、DUS 2Plus、DUS 3Plus、 DUS 300、 DUS 30、DUS 600、DUS 60、D3、D6） 便携式全数字彩色超声诊断系统（U50、U30、U20）

有 效 期：	2013年07月12日至2017年07月11日

深圳理邦实验生物电子有限公司

产品注册编号：04713P10008R0S

认证标准：产品认证

覆盖范围：全自动血细胞分析仪 （DS-500、DS-500i、DS-580、DS-580i、DS-500C）

有 效 期：	2013年07月05日至2017年07月04日

天津市

初次

天津威康医疗用品有限公司

体系注册编号：04713Q10089R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：臭氧系统治疗仪（WK-Ⅰ、WK-Ⅱ）的设计开发和生产

有 效 期：	2013年07月12日至2014年07月11日

天津市金冠贝诺尔科技发展有限公司

体系注册编号：04713Q10000256

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：定制式义齿产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

体系注册编号：04713Q10280R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：定制式义齿产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

天津市林康医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10132R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：手动轮椅车（LK-JC-001、LK-JC-002、LK-JC-003、LK-JC-004、LK-JC-005、LK-JC-006、LK-JC-007、LK-JC-008、LK-JC-009、LK-JC-010）产品的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年09月06日至2014年09月05日

天津市瑞美医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10131R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：手动轮椅车（RM-01型、RM-02型、RM-03型、RM-04型、RM-05型、RM-06型）产品的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年09月06日至2014年09月05日

天津市普瑞仪器有限公司

体系注册编号：04713Q10140R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：心肺复苏机（FSJ-10）、输液泵（SYB-10）产品的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年09月27日至2014年09月26日

再认证

天津捷希医疗设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000195

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：高频电刀(商品名:高频电刀)、一次性使用单极手控电刀笔、一次性使用中性电极的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

体系注册编号：04713Q10215R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：高频电刀(商品名:高频电刀)、一次性使用单极手控电刀笔、一次性使用中性电极、智能手术烟雾清除系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

天津世纪金辉医用设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000201

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：电动病床、医用病床、妇科诊察床产品的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月26日至2016年07月25日

体系注册编号：04713Q10224R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：电动病床、医用病床、妇科诊察床产品的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月26日至2016年07月25日

天津瑞科美和激光工业有限公司

体系注册编号：04713Q10000286

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：心脏支架激光切割及抛光加工的生产和服务。

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

体系注册编号：04713Q10310R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：心脏支架激光切割及抛光加工、热熔胶片加工、激光加工的生产和服务。

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

达而泰（天津）实业有限公司

体系注册编号：04713Q10000287

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：血糖仪（OMRON欧姆龙血糖仪)、脉搏血氧仪产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

体系注册编号：04713Q10311R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：血糖仪（OMRON欧姆龙血糖仪)、脉搏血氧仪产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月13日至2016年09月12日

河北省

初次

冀州市鼎力医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000234

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用固定带、医用氧气袋、颈椎牵引器（充气式）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月09日至2016年08月08日

体系注册编号：04713Q10258R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用固定带、医用氧气袋、颈椎牵引器（充气式）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月09日至2016年08月08日

衡水中强医疗器械有限责任公司

体系注册编号：04713Q10000235

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用固定带、疝气治疗带、充气式颈椎牵引器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月09日至2016年08月08日

体系注册编号：04713Q10000235

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：防褥疮气床垫（A01普通型（条型）、A01-1普通型（条型）、A02普通型（条型）、A02-2普通型（条型）、B01喷气型（条型，带微孔）、B01-1喷气型（条型，带微孔）、B02喷气型（条型，带微孔）、B02-1喷气型（条型，带微孔）、C01球型、D01带便孔型、D01-1带便孔型、D02带便孔型（带微孔）、D02-2带便孔型（带微孔）、D03带便孔型（护理床专用，带微孔、可翻身）、D03-1带便孔型（护理床专用，带微孔、可翻身）、D04-1护理床专用带折叠型（翻身床专用，可翻身））产品的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年08月09日至2014年08月08日

体系注册编号：04713Q10259R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用固定带、疝气治疗带、充气式颈椎牵引器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月09日至2016年08月08日

衡水康王医疗器械厂

体系注册编号：04713Q10000237

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用固定带、疝气治疗带、颈椎牵引器（充气式）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

体系注册编号：04713Q10110R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：防褥疮气床垫（A01普通型（条型）、A01-1普通型（条型）、A02普通型（条型）、A02-2普通型（条型）、B01喷气型（条型，带微孔）、B01-1喷气型（条型，带微孔）、B02喷气型（条型，带微孔）、B02-1喷气型（条型，带微孔）、C01球型、D01带便孔型、D01-1带便孔型、D02带便孔型（带微孔）、D02-2带便孔型（带微孔）、D03带便孔型（护理床专用，带微孔、可翻身）、D03-1带便孔型（护理床专用，带微孔、可翻身）、D04-1护理床专用带折叠型（翻身床专用，可翻身）产品的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年08月16日至2014年08月15日

体系注册编号：04713Q10261R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用固定带、疝气治疗带、颈椎牵引器（充气式）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司

体系注册编号：04713Q10113R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用中心供氧系统（JRY-1）、医用中心吸引系统（JRX-1）产品的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年08月23日至2016年08月22日

再认证

河北安琪胶业有限公司

体系注册编号：04713Q10000218

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：天然胶乳橡胶避孕套的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月26日至2016年07月25日

体系注册编号：04713Q10242R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：天然胶乳橡胶避孕套的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月26日至2016年07月25日

沧州复康医药用品有限公司

体系注册编号：04713Q10000238

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用人体静脉血样采集容器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月09日至2016年08月08日

体系注册编号：04713Q10262R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用人体静脉血样采集容器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月09日至2016年08月08日

冀州市佳禾医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000243

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：防褥疮充气床垫、医用氧气袋、颈椎牵引器、医用固定带、医用气垫、疝气治疗带、医用骨夹板、医用牵引带、颈部支具、负压拨罐器产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月09日至2016年08月08日

体系注册编号：04713Q10267R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：防褥疮充气床垫、医用氧气袋、颈椎牵引器、医用固定带、医用气垫、疝气治疗带、医用骨夹板、医用牵引带、颈部支具、负压拨罐器、腹带、护具、舒适便器、颈椎康复枕、静脉曲张袜、防辐射服产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月09日至2016年08月08日

四川省

初次

四川省智能电子实业有限公司

体系注册编号：04713Q10127R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：智能电刺激仪（IS200型）产品的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年09月06日至2014年09月05日

再认证

成都老肯科技股份有限公司

体系注册编号：04713Q10000272

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：脉动真空压力蒸汽灭菌器、过氧化氢低温等离子体灭菌器、医用全自动清洗机、内镜清洗设备、医用器械干燥柜产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

体系注册编号：04713Q10125R3M-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：过氧化氢低温等离子体灭菌器（LK/KS10-A1、LK/KS20-A1、LK/KS30-A1、LK/KS50-A1、LK/KS80-A1、LK/KS100-A1、LK/KS120-A1、LK/KS150-A1、LK/KS200-A1、LK/KS250-A1、LK/KS300-A1、LK/KS350-A1、LK/KS10-B1、LK/KS20-B1、LK/KS30-B1、LK/KS50-B1、LK/KS80-B1、LK/KS100-B1、LK/KS120-B1、LK/KS150-B1、LK/KS200-B1、LK/KS250-B1、LK/KS300-B1、LK/KS350-B1）产品的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年09月06日至2014年09月05日

体系注册编号：04713Q10296R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：脉动真空压力蒸汽灭菌器、过氧化氢低温等离子体灭菌器、医用全自动清洗机、内镜清洗设备、医用器械干燥柜、老肯牌KDJH型空气消毒机、老肯牌KDSJ-Y60型空气消毒机、老肯牌KDSJ-Y80型空气消毒机、老肯牌KDSJ-Y100型空气消毒机、老肯牌KDSJ-Y120型空气消毒机、老肯牌KDSJ-Y150型空气消毒机、老肯牌KDSJ-B60型空气消毒机、老肯牌KDSJ-B80型空气消毒机、老肯牌KDSJ-B100型空气消毒机、老肯牌LK/XDJ-K80型臭氧空气消毒机、老肯牌LK/XDJ-B80型臭氧空气消毒机、老肯牌LK/KJH型医用空气净化消毒器、老肯牌LK/CXD型床单位臭氧消毒机、老肯牌LK/KJF-B100型等离子体空气消毒机、老肯牌LK/KJF-Y100型等离子体空气净化消毒机、老肯牌LK/KJF-L100型等离子体空气净化消毒机、老肯牌LK/KJF-Q100型等离子体空气净化消毒机产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

四川康宁医用器材有限公司

体系注册编号：04713Q10000213

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用输液器 带针、一次性使用袋式输液器 带针、一次性使用无菌注射针、一次性使用静脉输液针、一次性使用配药用注射器产品的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

体系注册编号：04713Q10236R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用输液器 带针、一次性使用袋式输液器 带针、一次性使用无菌注射针、一次性使用静脉输液针、一次性使用配药用注射器产品的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

上海市

初次

上海宝舜医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000193

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用输液器 带针（商品名：一次性使用输液器带针）、一次性使用无菌溶药器、一次性使用无菌注射器 带针（商品名：一次性使用无菌注射器 带针）、一次性使用无菌注射针（商品名：注射针）、一次性使用静脉输液针（商品名：一次性使用静脉输液针）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

体系注册编号：04713Q10213R0M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用输液器 带针（商品名：一次性使用输液器带针）、一次性使用无菌溶药器、一次性使用无菌注射器 带针（商品名：一次性使用无菌注射器 带针）、一次性使用无菌注射针（商品名：注射针）、一次性使用静脉输液针（商品名：一次性使用静脉输液针）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年07月05日至2016年07月04日

再认证

上海瑞邦生物材料有限公司

体系注册编号：04713Q10000257

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：自固化磷酸钙人工骨的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

体系注册编号：04713Q10281R4S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：自固化磷酸钙人工骨的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

河南省

再认证

圣光医用制品有限公司

体系注册编号：04713Q10000260

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：1.一次性使用医用垫（I型、II型40cm×50cm、40cm×60cm、50cm×60cm、60cm×80cm、80cm×120cm、80cm×150cm、90cm×150cm、100cm×200cm特殊规格按客户要求制作） 2.一次性使用体外吸引连接管（1200mm、1500 mm、1700 mm、2000 mm、2200 mm） 3.一次性使用无菌备皮包（常规） 4.一次性使用中单（80cm×100cm、80cm×120cm、80cm×150cm、90cm×120cm、90cm×150cm、90cm×180cm、100cm×200cm、120cm×220cm特殊规格按客户要求制作） 5.无菌医用棉签（6cm、8cm、10cm、12cm、15cm特殊规格按客户要求制作） 6.医用输液贴（32mm×68mm、32mm×72mm、32mm×80mm、35mm×70mm、 38mm×72mm、38mm×80mm、38mm×100mm、42mm×68mm、42mm×72mm、44mm×44mm、60mm×70mm、60mm×80mm、50mm×57mm、100mm×115mm、85mm×105mm、100mm×120mm、70mm×100mm，专用型：按客户要求制作。） 7.医用纱布绷带（长度：3000mm、3500mm、4000mm、4500mm、5000mm、6000mm、8000mm、10000mm宽度：50mm、60mm、80mm、100mm专用型：按客户要求制作） 8.医用薄膜手术巾（30cm×20cm、30cm×40cm、40cm×50cm、45cm×45cm特殊规格按客户要求制作） 9.一次性无菌口腔检查包（常规） 10.一次性使用包布（40cm×50cm、50cm×50cm、50cm×60cm、60cm×60cm、70cm×70cm、80cm×80cm、100cm×100cm特殊规格按客户要求制作） 11.一次性使用输液消毒包（常规） 12.一次性使用换药盒（常规） 13.一次性使用耳鼻喉检查包（常规） 14.一次性使用妇科检查垫（40cm×40cm、40cm×50cm、50cm×60cm、50cm×80cm、60cm×80cm特殊规格按客户要求制作） 15.一次性使用医用橡胶检查手套（6和6号以下、6.5、 7、7.5、8、8.5、9和9以上的） 16.医用创可贴（轻巧透气型、轻巧型、防水透气型、便携型、透明防水型、轻巧护翼型9mm×38mm、15mm×60mm、19mm×55mm、19mm×60mm、19mm×72mm、25mm×72mm、30mm×72mm、40mm×72mm、50mm×75mm、38mm×38mm、38mm×76mm、50mm×45mm、40mm×60mm、57mm×82mm、25mm×25mm、22.5mm，专用型：按客户要求制作。） 17.医用碘伏棉球（大、中、小等号） 18.医用酒精棉球（大、中、小等号） 19.医用粘胶熟石膏绷带（75mm×2700mm(3“ ×3y)、 75mm×4600mm(3“ ×5y) 、100mm×4600mm (4“ ×5y) 、125mm×4600mm(5“ ×5y) 、150mm×4600mm(6“ ×5y) ） 20.医用弹性绷带（50㎜×4500㎜、75㎜×4500㎜、100㎜×4500㎜、150㎜×4500㎜） 21.一次性使用会阴清洗包（常规） 22.一次性口垫（有舌型、无舌型、雾化型） 23.一次性使用吸氧面罩（I型、II型） 24.医用棉卷（5-500g特殊规格按客户要求制作） 25.一次性使用麻醉穿刺包（AS-E 、AS-S、AS-E/ S II） 26.一次性使用口腔护理包（常规型号、特殊型号、专用型：按客户要求制作） 27.医用棉球（大号、中号、小号特殊规格按合同执行） 28.医用棉签（6cm、8cm、10cm、12cm、15cm特殊规格按照合同要求） 29.输液用肝素帽 30.一次性使用真空采血管（抗凝管、无抗凝管） 31.一次性使用无菌配药注射器（20ml、30ml、50ml） 32.医用脱脂纱布块（大号、中号、小号） 33.医用外科口罩（长方形、船形、拱形） 34.一次性使用手术敷料包（常规） 35.一次性使用无菌导尿包（常规） 36.医用加棉块（200x200mm, 200x250mm, 300x200mm, 300x300mm, 300x400mm, 300x450mm, 400x400mm, 400x450mm, 400x500mm（注：特殊规格按合同要求）） 37.一次性使用无菌洞巾（500x600mm, 600x600mm, 480x700mm, 400x600mm, 400x500mm, 600x900mm, 500x800mm,1800x3200mm, 1200x2200mm, 1000x1200mm（注：特殊规格按合同要求）） 38.一次性使用缝合换药包（I型，Ⅱ型） 39.医用脱脂纱布垫（400x250mm-4, 360x340mm-4, 300x200mm-2（注：特殊规格按合同要求）） 40.医用灭菌自粘伤口贴（90x80mm, 90x100mm, 90x150mm, 90x200mm, 90x250mm, 90x300mm（注：特殊规格按合同要求）） 41.一次性使用妇科检查包（常规型、特殊型） 42.一次性使用护脐包（常规型） 43.医用显影纱布块（垫）（医用显影纱布块：40x50mm, 40x60mm, 50x50mm, 50x60mm, 50x70mm, 60x60mm, 60x70mm, 60x80mm, 70x70mm, 70x80mm（层数可选取4、6、8、12层）医用显影纱布垫400x250mm, 360x240mm, 300x200mm（层数可选）（注：特殊规格按合同要求）） 44.一次性使用产包（常规型） 45.一次性使用鼻氧管（成人双孔、成人单孔、小儿双孔、小儿单孔、新生儿双孔、新生儿单孔） 46.一次性使用灭菌橡胶外科手套（5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5） 47.一次性使用胃管包（常规型、特殊型（特殊配置按客户合同要求）） 48.一次性使用胃镜包（常规型、特殊型（特殊配置按客户合同要求）） 49.一次性使用口罩、帽 50.烧伤专用敷料（I型20×10cm、30×20cm、40×30cm、50×40cm;II型4×4cm-8P、5×7cm-8P、6×8cm-8P、7.5×7.5cm-8P、8×8cm-8P、8×10cm-8P、10×10cm-8P、10×15cm-8P、10×20cm-8P（特殊规格按照合同要求）） 51.一次性使用肛肠输药器 52.一次性使用气管插管包（普通型、加强型（特殊配置按照客户合同要求）） 53.医用纱布球（Ⅰ型，Ⅱ型：Ф1cm、Ф1.5cm、Ф2cm、Ф2.5cm、Ф3cm、Ф3.5cm、Ф4cm、Ф4.5cm、Ф5cm、特殊规格按合同要求） 54.医用纱布包（Ⅰ型，Ⅱ型；800cm×80cm、1000cm×80cm、1200cm×80cm、1500cm×80cm、特殊规格按合同要求） 55.一次性使用造影手术包（常规型号、特殊型号（特殊配置按照客户合同要求）） 56.一次性使用肛肠注药器 57.一次性流产包（常规型、特殊型（特殊配置按照客户合同要求）） 58.医用一次性防护服（型号：连身式、分身式；规格：160、165、170、175、180、185） 59.一次性使用手术衣（大号、小号、中号（特殊规格型号按照客户合同定制）） 60.一次性使用无菌阴道扩张器（大号、中号、小号） 61.一次性使用输血器 带针（SGB1、SGB2 输液针：0.7、0.8、0.9、1.2） 62.一次性使用输液器 带针（A1、 A2、 A3、 A4 、A5 、A6、 A7、 A8；输液针：0.45mm、0.5mm、0.55mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.2mm） 63.一次性使用静脉输液针（0.45mm、0.5mm、0.55mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.2mm） 64.一次性使用带贴输液器 带针（A1、 A2、 A3、 A4 、A5 、A6、 A7、 A8静脉针：0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9、1.2mm） 65.一次性使用无菌注射器 带针（1mL、2.5 mL、5 mL、10 mL、20 mL、30 mL、50 mL） 66.一次性使用无菌注射针（0.45mm、0.5mm、0.55mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.2mm） 67.一次性使用真空采血器（0.7㎜、0.8㎜、0.9㎜、1.2㎜） 68.一次性使用精密过滤输液器 带针（B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8配输液针（根据需要）：0.45mm 0.5mm 0.55mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.2mm） 69.一次性使用无菌胰岛1.一次性使用医用垫 2.一次性使用体外吸引连接管 3.一次性使用无菌备皮包 4.一次性使用中单 5.无菌医用棉签 6.医用输液贴 7.医用纱布绷带 8.医用薄膜手术巾 9.一次性无菌口腔检查包 10.一次性使用包布 11.一次性使用输液消毒包 12.一次性使用换药盒 13.一次性使用耳鼻喉检查包 14.一次性使用妇科检查垫 15.一次性使用医用橡胶检查手套 16.医用创可贴 17.医用碘伏棉球 18.医用酒精棉球 19.医用粘胶熟石膏绷带 20.医用弹性绷带 21.一次性使用会阴清洗包 22.一次性口垫 23.一次性使用吸氧面罩 24.医用棉卷 25.一次性使用麻醉穿刺包 26.一次性使用口腔护理包 27.医用棉球 28.医用棉签 29.输液用肝素帽 30.一次性使用真空采血管 31.一次性使用无菌配药注射器 32.医用脱脂纱布块 33.医用外科口罩 34.一次性使用手术敷料包 35.一次性使用无菌导尿包 36.医用加棉块 37.一次性使用无菌洞巾 38.一次性使用缝合换药包 39.医用脱脂纱布垫 40.医用灭菌自粘伤口贴 41.一次性使用妇科检查包 42.一次性使用护脐包 43.医用显影纱布块（垫） 44.一次性使用产包 45.一次性使用鼻氧管 46.一次性使用灭菌橡胶外科手套 47.一次性使用胃管包 48.一次性使用胃镜包 49.一次性使用口罩、帽 50.烧伤专用敷料 51.一次性使用肛肠输药器 52.一次性使用气管插管包 53.医用纱布球 54.医用纱布包 55.一次性使用造影手术包 56.一次性使用肛肠注药器 57.一次性流产包 58.医用一次性防护服 59.一次性使用手术衣 60.一次性使用无菌阴道扩张器 61.一次性使用输血器 带针 62.一次性使用输液器 带针 63.一次性使用静脉输液针 64.一次性使用带贴输液器 带针 65.一次性使用无菌注射器 带针 66.一次性使用无菌注射针 67.一次性使用真空采血器 68.一次性使用精密过滤输液器 带针 69.一次性使用无菌胰岛素注射器 70.一次性使用静脉留置针 71.一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器  带针 72.一次性使用无菌回缩式自毁注射器  带针 73.一次性使用袋式输液器 带针； 74.正压无针密闭输液接头

有 效 期：	2013年08月23日至2016年08月22日

体系注册编号：04713Q10284R3L

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：1.一次性使用医用垫 2.一次性使用体外吸引连接管 3.一次性使用无菌备皮包 4.一次性使用中单 5.无菌医用棉签 6.医用输液贴 7.医用纱布绷带 8.医用薄膜手术巾 9.一次性无菌口腔检查包 10.一次性使用包布 11.一次性使用输液消毒包 12.一次性使用换药盒 13.一次性使用耳鼻喉检查包 14.一次性使用妇科检查垫 15.一次性使用医用橡胶检查手套 16.医用创可贴 17.医用碘伏棉球 18.医用酒精棉球 19.医用粘胶熟石膏绷带 20.医用弹性绷带 21.一次性使用会阴清洗包 22.一次性口垫 23.一次性使用吸氧面罩 24.医用棉卷 25.一次性使用麻醉穿刺包 26.一次性使用口腔护理包 27.医用棉球 28.医用棉签 29.输液用肝素帽 30.一次性使用真空采血管 31.一次性使用无菌配药注射器 32.医用脱脂纱布块 33.医用外科口罩 34.一次性使用手术敷料包 35.一次性使用无菌导尿包 36.医用加棉块 37.一次性使用无菌洞巾 38.一次性使用缝合换药包 39.医用脱脂纱布垫 40.医用灭菌自粘伤口贴 41.一次性使用妇科检查包 42.一次性使用护脐包 43.医用显影纱布块（垫） 44.一次性使用产包 45.一次性使用鼻氧管 46.一次性使用灭菌橡胶外科手套 47.一次性使用胃管包 48.一次性使用胃镜包 49.一次性使用口罩、帽 50.烧伤专用敷料 51.一次性使用肛肠输药器 52.一次性使用气管插管包 53.医用纱布球 54.医用纱布包 55.一次性使用造影手术包 56.一次性使用肛肠注药器 57.一次性流产包 58.医用一次性防护服 59.一次性使用手术衣 60.一次性使用无菌阴道扩张器 61.一次性使用输血器 带针 62.一次性使用输液器 带针 63.一次性使用静脉输液针 64.一次性使用带贴输液器 带针 65.一次性使用无菌注射器 带针 66.一次性使用无菌注射针 67.一次性使用真空采血器 68.一次性使用精密过滤输液器 带针 69.一次性使用无菌胰岛素注射器 70.一次性使用静脉留置针 71.一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器  带针 72.一次性使用无菌回缩式自毁注射器  带针 73.一次性使用袋式输液器 带针； 74.正压无针密闭输液接头

有 效 期：	2013年08月23日至2016年08月22日

河南省盛昌医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000268

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：熏蒸治疗机、多功能牵引床、颈椎牵引椅、多功能关节康复器、纱布绷带、一次性使用医用棉球、病床产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月30日至2016年08月29日

体系注册编号：04713Q10292R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：熏蒸治疗机、多功能牵引床、颈椎牵引椅、多功能关节康复器、纱布绷带、一次性使用医用棉球、病床产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月30日至2016年08月29日

湖北省

再认证

武汉奇致激光技术有限公司

体系注册编号：04713Q10000262

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：二氧化碳激光治疗机、掺钕钇铝石榴石激光治疗机、氦氖激光治疗机、光子治疗仪（商品名：皇后光子治疗仪）、LED光波治疗仪产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月23日至2016年08月22日

体系注册编号：04713Q10286R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：二氧化碳激光治疗机、掺钕钇铝石榴石激光治疗机、氦氖激光治疗机、光子治疗仪（商品名：皇后光子治疗仪）、LED光波治疗仪产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月23日至2016年08月22日

湖北仙明医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10133R3M-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用精密过滤输液器 带针（JM-2.0、JM-3.0、JM-5.0）、一次性使用袋式输液器 带针 （100mL、150mL、250mL）产品的设计开发和生产。

有 效 期：	2013年09月06日至2014年09月05日

体系注册编号：04713Q10000280

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用输液器 带针(商品名: 一次性使用输液器 带针)、一次性使用无菌溶药注射器(带针)、一次性使用无菌注射器 带针（商品名：一次性使用无菌注射器 带针）、一次性使用无菌注射针（商品名：一次性使用无菌注射针）、一次性使用静脉输液针（商品名：一次性使用静脉输液针）、一次性使用采血针（商品名：一次性使用采血针）、一次性使用无菌阴道扩张器产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

体系注册编号：04713Q10304R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用输液器 带针(商品名: 一次性使用输液器 带针)、一次性使用无菌溶药注射器(带针)、一次性使用无菌注射器 带针（商品名：一次性使用无菌注射器 带针）、一次性使用无菌注射针（商品名：一次性使用无菌注射针）、一次性使用静脉输液针（商品名：一次性使用静脉输液针）、一次性使用采血针（商品名：一次性使用采血针）、一次性使用无菌阴道扩张器产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

内蒙古自治区

初次

内蒙古东银科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000221

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：壳聚糖妇科外用抗菌器；壳聚糖妇科抗菌栓剂；壳聚糖痔疮抗菌凝胶；医用退热凝胶；医用退热喷雾器；医用超声耦合剂；银离子鼻炎抗菌喷剂；银离子妇科抗菌栓剂；银离子妇科外用抗菌凝胶；银离子痔疮抗菌凝胶产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

体系注册编号：04713Q10244R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：壳聚糖妇科外用抗菌器；壳聚糖妇科抗菌栓剂；壳聚糖痔疮抗菌凝胶；医用退热凝胶；医用退热喷雾器；医用超声耦合剂；银离子鼻炎抗菌喷剂；银离子妇科抗菌栓剂；银离子妇科外用抗菌凝胶；银离子痔疮抗菌凝胶产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月02日至2016年08月01日

辽宁省

初次

大连黄伟义齿有限责任公司

体系注册编号：04713Q10000279

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：定制式活动义齿、定制式全瓷固定义齿 、定制式固定义齿的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

体系注册编号：04713Q10303R0M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：定制式活动义齿、定制式全瓷固定义齿 、定制式固定义齿的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年09月06日至2016年09月05日

黑龙江省

初次

黑龙江燎原科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000251

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：薄荷扁贴（术邦）、聚乙二醇液体敷料产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

体系注册编号：04713Q10275R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：薄荷扁贴（术邦）、聚乙二醇液体敷料产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月16日至2016年08月15日

陕西省

初次

西安天隆科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000216

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：核酸提取仪、核酸提取试剂盒（磁珠法）、实时荧光定量PCR仪、基因扩增热循环仪产品的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月26日至2016年07月25日

吉林省

再认证

延吉乐喜医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000258

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：温热治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月12日至2016年08月11日

体系注册编号：04713Q10282R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：温热治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月12日至2016年08月11日

广西壮族自治区

再认证

广西威利方舟科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000206

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：注射泵；CLMRIS-I 闭环肌松注射系统；闭环肌松集成靶控注射系统；肌松监测仪产品的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

体系注册编号：04713Q10230R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：注射泵；CLMRIS-I 闭环肌松注射系统；闭环肌松集成靶控注射系统；肌松监测仪产品的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2013年07月19日至2016年07月18日

重庆市

再认证

重庆晶美义齿制作有限公司

体系注册编号：04713Q10000261

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：定制式义齿的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月23日至2016年08月22日

体系注册编号：04713Q10285R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：定制式义齿的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年08月23日至2016年08月22日

北京国医械华光认证有限公司

注销/撤销认证证书公告

（2013年10月）

008依据《中华人民共和国认证认可条例》规定，以下认证注册资格注销/撤销的企业应及时按通知要求交回认证证书。

辽宁省

沈阳市鹏飞卫生材料有限公司

体系注册编号：04710Q10000303

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用手术包、医用纱布块(卷)、纱布绷带、一次性使用脱脂棉球的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年10月22日至2013年10月21日

体系注册编号：04710Q10316R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用手术包、医用纱布块(卷)、纱布绷带、一次性使用脱脂棉球的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年10月22日至2013年10月21日

江苏省

徐州世奇医疗保健有限公司

体系注册编号：04711Q10000273

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：SQ-9700系列光波疗(浴)房的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2011年10月21日至2014年10月20日

体系注册编号：04711Q10297R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：SQ-9700系列光波疗(浴)房的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2011年10月21日至2014年10月20日

南通江潮纤维制品有限公司

体系注册编号：04712Q10000387

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用脱脂纱布（非灭菌）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2012年11月09日至2015年11月08日

体系注册编号：04712Q10407R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用脱脂纱布（非灭菌）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2012年11月09日至2015年11月08日

浙江省

浙江友利医学科技有限公司

体系注册编号：04711Q10000284

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用真空采血管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2011年10月28日至2014年10月27日

体系注册编号：04711Q10308R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用真空采血管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2011年10月28日至2014年10月27日

浙江舒友仪器设备有限公司

体系注册编号：04710Q10000264

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：电凝镊、动力刨削系统(吸引切割器)、一次性中性电极板、彭氏多功能手术解剖器（电凝切割器）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年09月10日至2013年09月09日

体系注册编号：04710Q10275R0M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：电凝镊、动力刨削系统(吸引切割器)、一次性中性电极板、彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年09月10日至2013年09月09日

山东省

济南致美科技有限公司

体系注册编号：04711Q10000168

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：铸造金属冠、桥、支架及烤瓷牙的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2011年07月22日至2014年07月21日

体系注册编号：04711Q10185R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：铸造金属冠、桥、支架及烤瓷牙的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2011年07月22日至2014年07月21日

兖州市通用医疗器械有限公司

体系注册编号：04711Q10000323

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：电动手术台、医用床和孔式手术无影灯的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2011年12月02日至2014年12月01日

体系注册编号：04711Q10347R0M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：电动手术台、医用床和孔式手术无影灯的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2011年12月02日至2014年12月01日

河南省

河南省富瑞德医疗设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000041

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：颈椎牵引机、熏蒸机、多功能牵引床、医用病床和器械车的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年01月25日至2016年01月24日

体系注册编号：04713Q10036R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：颈椎牵引机、熏蒸机、多功能牵引床、医用病床和器械车的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2013年01月25日至2016年01月24日

广东省

深圳市恩普电子技术有限公司

产品注册编号：04711P10034R1M

认证标准：产品认证

覆盖范围：半自动生化分析仪 （EMP-168、EMP-168G）

有 效 期：	2011年10月21日至2015年10月20日

产品注册编号：04711P10035R1M

认证标准：产品认证

覆盖范围：全自动生化分析仪 （A8040、A8030Plus、A8030、A8020Plus、A8020）

有 效 期：	2011年10月21日至2015年10月20日

重庆市

重庆川仪自动化股份有限公司医疗器械分公司

体系注册编号：04711Q10000102

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：UWI海威清创机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2011年04月22日至2014年04月21日

体系注册编号：04711Q10111R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：UWI海威清创机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2011年04月22日至2014年04月21日

# Text boxes

企业贯标认证经验交流

标准实施与研讨

法规要求

CMD动态

认证公告

警钟长鸣